## tabella T2
INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO. Fornitura di n. 6 carrelli trasportaletti per varie UU.OO.CC. del P.O. di Bassano del Grappa. GARA 2022-172-BAS.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Sistema di trasporto multifunzione, di dimensioni e peso ridotti, per la gestione del trasporto letti di degenza e barelle all’interno dell’ospedale.
2 | Aggancio universale a differenti tipologie di letto senza alcuna modifica ai letti di degenza. Il sistema di aggancio non deve sollevare il letto. Sarà cura ed onere della ditta verificare le tipologie presenti all’interno delle strutture, in modo da garantire la piena compatibilità di aggancio del sistema proposto con il parco letti/barelle.
3 | Il sistema deve permettere ad un unico operatore (inclusi mancini o soggetti ad abilità ridotta) di gestire in completa autonomia l’attività di trasporto interno di letti di degenza o barelle.
4 | Movimento avanti, indietro, laterale, circolare a 360°e combinati a velocità regolabile progressiva.
5 | Possibilità per l'operatore di posizionarsi indifferentemente alla testa o ai piedi del letto indipendentemente dalla posizione del carrello.
6 | L'ingombro in estensione del sistema rispetto alla lunghezza del letto, deve essere il minimo possibile ed in ogni caso non superiore a 20cm. La larghezza del sistema, inoltre, non deve superare quella del letto da trasportare.
7 | Funzionamento a batteria ricaricabile di alta capacità e senza manutenzione. Caricabatterie integrato collegabile a presa elettrica da 220 V. Indicatore dello stato di carica della batteria.
8 | Struttura preferibilmente in acciaio inossidabile. Luce inferiore la più ridotta possibile
9 | Ruote motrici di diametro elevato.
10 | Il sistema proposto deve essere utilizzabile su ogni tipologia di pavimento, sia in piano che in presenza di pendenze di almeno il 4%.
11 | Sistemi di sicurezza: - impianto frenante ad azionamento automatico non appena viene rilasciato il comando di velocità; - comandi di regolazione della velocità ed arresto di emergenza; - sgancio manuale del letto/barella in caso di guasto/necessità.