## tabella T2
TABELLA T2
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | carico frontale
2 | con porta singola scorrevole verticale motorizzata, blocco porta e sistema antischiacciamento
3 | sistema di asciugatura ad aria calda forzata
4 | volume camera di lavaggio 250 lt
5 | ingombro massimo 70 cm larghezza x 70 cm profondità, 210 cm altezza
6 | sistema di filtraggio acqua
7 | giranti di lavaggio in acciaio INOX facilmente smontabili per pulizia e manutenzione
8 | con vano chimici
9 | allarmi acustici e visivi forniscono il controllo di qualità per ogni ciclo di lavaggio
10 | conforme normativa europea EN ISO 15883-1/2, CEN ISO/TS 15883-5
11 | integrabile con il software di tracciabilità SteelcoData
12 | n. 1 cesto MIC, n. 1 cesto 5 livelli, n. 2 carrelli porta cesti