## tabella T2
TABELLA T2 - a)
Fornitura di n. 6 Centrifughe da banco per l'UOC Laboratorio Analisi dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana (n. 2 per il D1 e n. 4 per il D2)
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile) relativa a n. 6 centrifughe per Laboratorio Analisi:
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche richieste: | Descrizione:
1 | Centrifuga multispeed ventilata, refrigerata dotata di sistema di controllo digitale a microprocessore, con funzioni di autodiagnosi ed autocontrollo, con apertura del coperchio servoassistita da molla a gas
2 | Dispositivo di sicurezza contro l’avviamento della macchina a portello aperto e contro l’apertura del coperchio a macchina funzionante
3 | Tastiera a membrana e display per la visualizzazione di tutti i parametri, delle fasi di funzionamento e degli eventuali errori, in tempo reale
4 | Per ogni metodica deve essere possibile programmare con facilità il tempo di centrifugazione, la velocità e la temperatura
5 | Memorizzazione ed accesso rapido ai programmi di utilizzo più frequente
6 | Istruzioni in Italiano sulla programmazione, l’esecuzione e i messaggi di allarme e di servizio
7 | Pannello comandi utilizzabile anche con i guanti e resistente ai detergenti
8 | Controllo della temperatura di refrigerazione da -9°C e + 40°C
9 | Programmazione dei cicli da 30” ad almeno 60 minuti
10 | Possibilità di selezione tra vari profili di accelerazione e di decelerazione
11 | Sistema di rilevamento dello sbilanciamento
12 | Possibilità di accedere velocemente alla camera, per la pulizia e la decontaminazione della stessa
13 | Posizionamento e rimozione del rotore senza l’uso di attrezzi
14 | Motore ad induzione senza spazzole
15 | Alimentazione: 230 volts monofase, assorbimento massimo 2 kW
16 | Rotori oscillanti completi di coperchi a biocontenimento certificati.
TABELLA T2 - b)
Fornitura di n. 1 Centrifuga per Centro PMA Ospedale di rete Santorso
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile) relativa a n. 1 centrifuga per Centro PMA Ospedale di rete Santorso:
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche richieste: | Descrizione:
1 | Camera del rotore in acciaio inossidabile, per la pulizia e la decontaminazione della stessa
2 | Coperchio a tenuta di areosol
3 | Ventilazione ottimizzata per ridurre un eventuale surriscaldamento del motore e quindi dei campioni (ma NON refrigerata)
4 | Sicurezza nel rilevamento elettronico di eventuale sbilanciamento
5 | Dispositivo di sicurezza contro l’avviamento della macchina a portello aperto e contro l’apertura del coperchio a macchina funzionante. In caso di mancanza di corrente, sblocco automatico del coperchio
6 | Accelerazione max: 3000xg
7 | Tastiera a sfioramento e display per la visualizzazione di tutti i parametri, delle fasi di funzionamento e degli eventuali errori, in tempo reale
8 | Per ogni metodica deve essere possibile programmare con facilità il tempo di centrifugazione, la velocità
9 | Possibilità di selezione tra vari profili di accelerazione e di decelerazione
10 | Memorizzazione ed accesso rapido ai programmi di utilizzo più frequente
11 | Istruzioni in Italiano sulla programmazione, l’esecuzione e i messaggi di allarme e di servizio
12 | Pannello comandi utilizzabile anche con i guanti e resistente ai detergenti
13 | Posizionamento e rimozione del rotore senza l’uso di attrezzi
14 | Motore ad induzione senza spazzole
15 | Alimentazione: 230 volts monofase, assorbimento massimo 2 kW
16 | Funzione di arresto SOFT per una accelerazione e decelerazione graduali favorendo la separazione cellulare durante una centrifugazione in gradiente (preparazione campione seminale)
17 | Funzione “At set RPM” che attiva il timer nel momento in cui si raggiunge la velocità impostata.