## Foglio1
Tabella descrizione tecnica
fornitura di N. 30 DEFIBRILLATORI MANUALI E SEMIAUTOMATICI PER USO INTRAOSPEDALIERO - GARA N. 197 BAS/2020
Ditta partecipante/offerente
marca prodotto offerto
modello
rif. | caratteristica di minima (obbligatoria) | descrizione (va specificato e descritto la rispondenza alla caratteristica, non sono ammesse risposte come "SI" o "PRESENTE" o che non esplicitino in che modo il prodotto è rispondente)
1 | Defibrillatore monitor portatile con ampio schermo di visualizzazione dei dati e con almeno modalità manuale e semiautomatica
2 | Certificato per uso adulto, pediatrico
3 | Monitoraggio e sincronizzazione ECG (con cavo a 3 elettrodi)
4 | Monitoraggio SP02, NIBP
5 | Dotato di funzioni di supporto a RCP
6 | Completo di stimolazione trans toracica
7 | Registrazione del tracciato e degli eventi critici
8 | Sistema di controllo automatico dell’energia
9 | Erogazione dell’energia con curva bifasica esponenziale tronca o modalità equivalenti o superiori nel massimizzare l’efficacia della scarica/stimolazione rispetto all’energia erogata
10 | Base d'appoggio non superiore a 31cm x 26 cm
11 | Tutti gli accessori (connettori, cavi, elettrodi, piastre, …) necessari al corretto funzionamento per uso adulto e pediatrico (per tutti i defibrillatori)
12 | Stampante termica integrata
13 | Possibilità di usare piastre monouso in particolare per la cardioversione
14 | caratteristiche preferenziale: uso neonatale
rif. | Criteri di valutazione | descrizione
1 | Ergonomia e trasportabilità: peso-dimensioni, autonomia funzionale: la verifica avverrà principalmente durante la prova, descrivere durata batteria stand-by, numero di scariche possibili a 100J, tempo di ricarica, tecnologia della batteria, possibilità di sostituzione batteria a caldo o n, ...
2 | Sistema di erogazione dell’energia e funzioni avanzate: va descritta la tecnologia di erogaione dell'energia e i sistemi di controllo della stessa (verifica impedenza, moniotreaggio impedenza, distribuzione dell'energia, controllo degli amper e dei volt, accorgimenti per efficentare la trasmissione dell'energia, ...)
3 | Semplicità di utilizzo, interfaccia utente: la verifica avverrà principalmente durante la prova, inserire eventuali descrizione a completamento
4 | Monitoraggio dei parametri vitali: descrivere range, acquisizione, sensibilità (errore), tecnologia di trasduzione, gestione, rappresentazione, settaggi allarmi
5 | Caratteristica preferenziale (uso neonatale): specificare in che modo può essere usato il defibrillatore con pazienti neonatali
6 | numero anni di garanzia ed assistenza full-risk oltre ai 24 mesi richiesti fino ad un massimo di altri 5 anni