## T 2 - scheda tecnica
T2 -Scheda tecnica
Fornitura di n. 2 Detettori flat panel 35x43 per l’UOC Radiologia del P.O. di Santorso Gara BAS 2020-173
Caratteristiche di minima (obbligatorie) |  | inserire specifiche ed eventuale breve descrizione
1 | flat panel formato 35 X 43
2 | Pixel Pitch non superiore a 200㎛
3 | profondità grigi almento a 14 bit
4 | comunicazione Wireless Gigabit Ethernet (2.4GHz / 5GHz dual band)
5 | alta durata di autonomia funzionale a batteria
6 | alta protezione dai liquidi
7 | attivazione con Auto trigger : AED (Automatic Exposure Detection) Mode
8 | in grado di supportare almeno 120Kg di carico statico
9 | completo di griglia antidiffusione
10 | completo di stazione di ricarica
11 | compelto di PC di acquisisizione, elaborazione immagine e interoperabilità con protocollo DICOM almeno le seguenti classi Query/retrive, Send, Storage, e preferibilmente anche MPPS
questionario tecnico
Qualità immagine (riferito al detettore)
A1 | matrice attiva e formati di acquisizione
A2 | risoluzione spaziale
A3 | range dinamico
A4 | DQE e MTF (per tutti i FOV disponibili)
A5 | matrice d’immagine elaborata massima (pixel x pixel/bit)
robustezza, sistemi atti a proteggere il dispositivo
B1 | protezione da polveri e liquidio (IPxx)
B2 | certificazioni anticaduta
B3 | peso
B4 | eventuali protezioni meccaniche (gusci…)
B5 | eventuali maniglie
B6 | accorgimenti costruttivi (materiali, forme, …)
PC di ricezione ed elaborazione immagini
C1 | tipologia PC (configurazione e dotazione hardware)
C2 | Sistema Operativo
C3 | altre funzioni/caratteristiche (conettività, …)
C4 | tipologia monitor
software ed algoritmi in dotazione
D1 | algoritmi per il miglioramento dell'immagine
D2 | software incluso dichiarato DM
D3 | funzionalità del software
D4 | classi DICOM
Estensione garanzia e manutenzione full-risk oltre i 24 mesi richiesti
E1 | indicare i mesi di estensione della garanzia e della manutenzione full-risk oltre i 24 mesi richiesti
E2 | particolari condizioni di garanzia (nel rispetto di quanto previsto nell' indagine di mercato comparativa prot. n. 65100 del 31.8.2020)
E3 | esclusioni (nel rispetto di quanto previsto nell' indagine di mercato comparativa prot. n. 65100 del 31.8.2020)