## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 6 Isole neonatali (n. 4 per Presidio Ospedaliero di Santorso e n. 2 per Presidio Ospedaliero di Bassano). Gara N. 2021-054-BAS
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione (non verranno considerati descrizioni come "si", "presente" o similari; è richiesto che sia ben spiegata la caratteristica tecnica):
1 | provvista di doppia pedaliera (fronte e retro) per la regolazione elettrica dell’altezza (almeno 20 cm.
2 | dotata di 4 ruote di cui 2 bloccabili tramite apposito freno a pistone
3 | cassettiera con tre vani
4 | materassino riscaldato integrato
5 | piano paziente inclinabile indicativamente +/-15°
6 | 4 pareti laterali trasparenti abbattibili |  | \
7 | n. 2 sonde temperatura di cui 1 almeno al servocontrollo
8 | mensola porta monitor, asta flebo e reggi tubo endotracheale
9 | pannello radiante con servocontrollo e regolazione elettronica della temperatura cutanea del neonato con allarmi reimpostati, possibilità di preriscaldamento ed anche di impostazione manuale con relativi allarmi
10 | timer “Apgar” integrato
11 | dotata di cassetta porta lastre/detettore integrata per effettuazione di esami radiografici senza la necessità di spostare il neonato
12 | miscelatore aria/O2
13 | rianimatore pneumatico a bordo removibile
14 | sistema di illuminazione integrato
Rif. | Caratteristiche preferenziali: | Descrizione (non verranno considerati descrizioni come "si", "presente" o similari; è richiesto che sia ben spiegata la caratteristica tecnica):
1 | lampada per fototerapia