## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 1 generatore di impulso per la stimolazione endocavitaria a scopo di diagnosti e cura delle aritmie cardiache per attività di elettrofisiologia presso l’U.O.C. Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Santorso. Gara N. 2021-142-TH.
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Dispositivo su PC dedicato completo di processore, monitor touch screen delle dimensioni di almeno 15”, tastiera, trasformatore di isolamento e sw per studio elettrofisiologico
2 | Interfaccia utente semplice ed intuitiva, tutte le funzioni dello stimolatore attivabili da Touch screen e da tastiera contemporaneamente
3 | Tastiera con tasti di controllo dedicati per un più rapido intervento dell'operatore durante l'esecuzione dell'esame.
4 | Unità di generazione dello stimolo con alimentazione elettrica di backup di elevata autonomia (almeno 2 ore) ed alimentazione di emergenza
5 | Canali di pacing isolati, atriali/ventricolari ed uscita pacing di emergenza
6 | Stimolazione con impulsi ad alta frequenza (fino a 50 Hz)
7 | Evidenziazione, attraverso contrasto di colori, dei momenti importanti per la valutazione istantanea della stimolazione
8 | Menu semplificati per la valutazione di tutti i parametri dello stimolo di uscita
9 | Controllo del sincronismo/ritardo accessibile sulla schermata principale
10 | Programmazione interattiva di diversi parametri correlati con l’attività di pacing: Ampiezza della corrente; Ampiezza dell’impulso; Smistamento dal canale 1 o 2 o entrambi
11 | Caratteristiche dello stimolo, con l’inclusione del numero della sequenza di trasmissione, la durata e la possibilità di arrivare fino ad almeno 6 extra stimoli
12 | Possibilità di modificare i parametri in ogni momento anche quando la stimolazione è attiva
13 | Almeno 15 protocolli di stimolazione pre-programmati, attivabili automaticamente secondo le preferenze dell’operatore