## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n.N. 2 URETERORENOSCOPI FLESSIBILI PER SALA OPERATORIA DI UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RETE SANTORSO -GARA N. 2020-382-TH.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Ø camicia esterna 7, 5 a 7.9 Charr
2 | Ø canale operativo 3, 6 Charr
3 | Lungh. operativa 67 cm
4 | Angolo di visione 88° a 90
5 | Direzione della visione 0°
6 | Mobilità dell’estremità distale 275° da entrambi i lati
7 | Corrispondenza del movimento della mano con la rotazione dello strumento in un rapporto di 1:1
8 | Inserto in ceramica all’estremità distale del canale operativo per proteggere lo strumento dai danni termici dovuti all’uso del laser
9 | Qualità di visione elevata dovuta al rapporto quali-quantitativo fibre ottiche/ Ø strumento che permetta di utilizzare l’endoscopio flessibile con il sistema televisivo STORZ in dotazione anche di filtro moirè nello strumento, per la riduzione del reticolo a monitor
10 | Sterilizzabili con gas ETO e con sistemi Steris e Sterilizzatrici a Gas Plasma