## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 1 STRUMENTAZIONE PER LA REGISTRAZIONE DEI POTENZIALI EVOCATIVI UDITIVI (ABR) PER U.O.C. ORL DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RETE BASSANO -GARA N. 2020-305-BAS.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Sistema per l’esecuzione dei potenziali evocati acustici e vestibolari
2 | Programma/modulo per l’esecuzione di ABR Diagnostico (normale e soglia), anche con stimolo CE-CHIRP
3 | Programma/modulo per l’esecuzione di ABR automatico per screening audiologico
4 | Programma/modulo per l’esecuzione di Emissioni otoacustiche “Prodotti di Distorsione” (DPOAE) da 500 Hz a 10000 Hz
5 | Programma/modulo per l’esecuzione di VEMPS potenziale evocato vestibolare oculare e miogenico
6 | Possibilità di visualizzare due canali di analisi in modo indipendente Canale Destro e Sinistro e sovrapposta
7 | Cuffia normali e cuffia ad inserto
8 | Personal computer laptop (schermo minimo 17”) e trasformatore di isolamento
9 | Carrello porta sistemi di dimensioni molto contenute
10 | Protocollo HL7 e software di gestione.
Rif. | Caratteristiche tecniche di massima (non obbligatorie): | Descrizione:
1 | Database accedibile da remoto con almeno n. 2 licenze concorrenti, possibilità di mettere lo storage su data farm aziendale.