## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 1 Cappa a sicurezza biologica Biohazard II di tipo B2 per agenti patogeni dei gruppi I – II – III per l’U.O.C. Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Santorso. Gara N. 2021-260-TH.
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione: | Note:
1 | Caratteristiche MSC | Camera: Acciaio inossidabile interamente saldato con tenore combinato 16/18, design a tenuta di pressione tipo 304 e spigoli arrotondati.
Struttura portante in acciaio con verniciatura epossidica antiacida a polvere.
Vasca di raccolta in acciaio inox Aisi 304 2B satinato sottostante al piano di lavoro per la raccolta liquidi.
2 | Schermo frontale scorrevole | Schermo frontale in vetro rispondente ai punti A.1 e A.7 della EN 12469, resistente agli UV.
3 | Dimensione esterne massime disponibili per l’installazione [L x P mm.] | 1900 x 800 mm
4 | Dimensioni utili del piano di lavoro | almeno 1200 mm x 580 mm
5 | Peso netto massimo [kg] | (limiti portata carico statico solaio del piano di installazione <= 1.000 kg/m2)
6 | Flussi d’aria. | Flusso d’aria controllato, conformemente ai criteri dello Standard europeo EN 12469:2000/2001, per velocità di afflusso, rapporto di ricircolo vs. espulsione e aria prelevata in entrata attraverso i fori dello scrubber a pressione negativa posti intorno all’apertura della cabina.
7 | Velocità media flusso laminare verticale [m/s]. | >=0.35
8 | Velocità media “barriera frontale” [m/s]. | >=0.50
9 | Rumorosità [Db (A) ] | < 60
10 | Vibrazioni | <=0,005 mm RMS (20Hz – 20.000Hz)
11 | Sicurezza Elettrica | Rispondente alla norma EN 61010-1.
12 | Filtro HEPA mandata | Efficienza del 99,995%, tipo H14
NOTA: Filtri assoluti HEPA di facile rimozione dalla parte frontale con sistema meccanico di sollevamento.
13 | Filtro HEPA espulsione | Efficienza del 99,995%, tipo H14
NOTA: Filtri assoluti HEPA di facile rimozione dalla parte frontale con sistema meccanico di sollevamento.
14 | Diametro tubazione di scarico aria esistente [mm] | 200 mm.
15 | Convogliatore | Con collare per lo scarico esterno dell’aria espulsa.
16 | Sistema di controllo efficienza filtri | Manometri per la misura di ΔP dei filtri.
17 | Elettroventilatori a bordo macchina. | Elettroventilatore centrifugo a basso rumore di fondo, antiesplosione e antiscintilla, per il flusso laminare verticale, conforme alle direttive EN 60335-1, EN 50178, EN 60950.
Elettroventilatore antiesplosione e antiscintilla a velocità variabile per espulsione esterna dell’aria trattata interfacciato con il microprocessore di controllo della cappa e con l’impianto esistente vedi note.
18 | Decontaminazione | Con lampada UV comandata dal pannello di controllo della cappa.
19 | Interruttore generale con cavo di rete e fusibili di protezione. | //
20 | Lampade di illuminazione | Fluorescente posizionate all’esterno della zona di lavoro,
di facile accesso per la sostituzione. Illuminamento minimo garantito >=750 lux.
21 | N°2 prese di servizio interne alla cabina. | Grado si protezione IP 55
22 | Presa per lampada UV. | Temporizzata fino a 99 ore.
23 | DOP TEST filtri HEPA. | Predisposizione all’interno del quadro comandi, attacco da 1/8”, con portagomma da innestare, per esecuzione del DOP TEST sull’efficienza filtri HEPA.
24 | Pannello di comando e programmazione Informazioni generali e optional minimi | ✓ Codice di accesso per l’utente personalizzabile; Comandi azionabili a display: ✓ accensione/spegnimento ventilatori ✓ accensione/spegnimento illuminazione ✓ accensione/spegnimento lampada Uv (se presente), in continuo o temporizzata. ✓ attivazione/disattivazione presa elettrica ausiliaria. ✓ attivazione/disattivazione elettrovalvola per rubinetto gas.
Comandi e parametri di funzionamento facilmente intuibili ✓Lingua Italiana ✓Datario e orologio modificabili ✓Allarmi sonori e visivi per: guasto ventilatori comprensivo di quello installato sul torrino, mancanza flusso laminare verticale, mancanza flusso barriera frontale, soglia volume espulsione, vetro aperto, mancanza pressione nel plenum, intasamento filtro hepa ✓velocità flusso aria laminare verticale in m/s ✓velocità flusso aria entrante - barriera frontale in m/s ✓volume aria in espulsione in m³/h ✓contaore di utilizzo dei filtri hepa principale e di espulsione, (possibilità di azzerare le ore) ✓contaore di utilizzo della lampada di illuminazione (possibilità di azzerare le ore) ✓contaore di utilizzo della lampada Uv, (possibilità di azzerare le ore) ✓timer ore/minuti per programmare l’utilizzo della lampada Uv. efficienza filtri
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
25 | Filtro ULPA (da quotare a parte) | ULPA (Ultra Low Penetration Air) testati M.P.P.S secondo normative C.E.N. 1822 con efficienza globale 99.9995% classe U15. NOTA: Per assicurare un flusso d’aria sterile – ISO.