## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 1 ARMADIO PER ENDOSCOPI CON TRACCIABILITA’ E GARANZIA CONSERVAZIONE PER U.O.C. DI PNEUMOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RETE BASSANO -GARA N. 2020-306-BAS.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | capacità di stoccare almeno 8 endoscopi
2 | dotato di apposito software di tracciabilità del processo e interfacciabile con l’attuale sistema “IT Soluscope”
3 | dotato di pannello di comando LCD touch-screen e stampante ticket
4 | dotato di sistemi di riconoscimento endoscopio, operatore, alloggio/case, con appositi devices di input (lettore ottico, RFID), sistema di monitoraggio dello status di ogni singolo endoscopio
5 | vaschette di stoccaggio individuali dotate di coperchio
6 | permettere l'asciugatura con flussi d'aria sia interni che esterni all'endoscopio attraverso appositi attacchi e che mantenga lo stato di alta disinfezione per almeno 72 ore
7 | avere possibilità di percorsi differenziati di carico/scarico in-out (sistema passante)
8 | Sistema di trattamento dell’aria: filtri HEPA / germicida UV-C - con compressore e ventilatori indipendenti per ciascun contenitore
9 | completo di n. 8 connettori endoscopi/vaschetta specifici per gli strumenti in dotazione
10 | presa RJ45 per collegamento alla rete aziendale
11 | conforme alla norma NF EN ISO 15883-1 : 2009 e NF EN ISO 15883-4 : 2009 inerente il controllo dei canali