## Foglio1
Tabella descrizione tecnica
Affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., della fornitura in service triennale di un processatore automatico di tessuti e relativi materiali di consumo per la U.O.S.D. di Anatomia ed Istologia Patologica del P.O. di Bassano del Grappa. GARA N. 2021-202-BAS.
Ditta partecipante/offerente
marca prodotto offerto
modello
composizione (descrizione componenti
A) Configurazione del sistema: | descrizione (va specificato e descritto la rispondenza alla caratteristica, non sono ammesse risposte come "SI" o "PRESENTE" o che non esplicitino in che modo il prodotto è rispondente)
strumentazione
materiali di consumo
corsi di formazione per il personale preposto
assistenza tecnica full risk comprendente:
a. trasporto, installazione e messa in funzione della strumentazione
b. fornitura di eventuali arredi necessari ad una corretta, ergonomica e funzionale collocazione della strumentazione
c. manutenzione ordinaria e straordinaria
d. aggiornamento ed eventuale sostituzione e/o integrazione strumentale nell’arco di validità del contratto.
B) Requisiti del sistema: | descrizione (va specificato e descritto la rispondenza alla caratteristica, non sono ammesse risposte come "SI" o "PRESENTE" o che non esplicitino in che modo il prodotto è rispondente)
funzionalità vuoto/pressione ed agitazione del reagente in camera (almeno 4 livelli di intensità)
schermo a colori touchscreen resistente ai solventi
controllo dell’uso del reagente / reagente esausto e rappresentazione in real time dello stato dello strumento
camera di processo in acciaio inox di capacità minima di 300 cassette standard in cestelli
taniche reagenti precaricate, in posizione frontale, di capacità minima 5 litri
ciclo chiuso dotato di filtri a carbone attivo per la pulizia dell’aria espulsa in ambiente
3 serbatoi di paraffina da minimo 4,5 litri con protocollo di pulizia paraffine
almeno 2 taniche reagenti dedicate esclusivamente alla pulizia della camera di processo e almeno 9 taniche di reagenti dedicate ai protocolli di processazione
possibilità di funzionare a carico parziale ed utilizzo in minime quantità di reagente
sistema preferibilmente compatibile con reagenti a basso livello di tossicità alternativi allo xilene con marcatura CE/IVD
taniche reagenti precaricate offerte preferibilmente con sistema RFID
sistemi di sicurezza al corretto utilizzo
controllo automatico del cambio reagenti e sostituzione tanica
UPS fornito con lo strumento
tutti i reagenti offerti devono avere marcatura CE/IVD
materiale di consumo dedicato (alcool, xilene, paraffina) nelle quantità necessarie a soddisfare le necessità della U.O.S.D di Anatomia ed Istologia Patologica preventivate in circa 70.000 inclusioni/anno.