## tabella T2
TABELLA T2
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Interfacciamento con l’archivio esistente Fotofinder Universe, residente su server dedicato c/o il DSS2
2 | Manipolo con videocamera FULL HD e fonte luminosa a LED con gestione della luminosità attraverso pulsante dedicato
3 | Disponibilità di diversi ingrandimenti ottici (da 20X a 120X) con autofocus e zoom automatico ed ampio diametro di acquisizione, selezionabile da comando su manipolo
4 | Possibilità di effettuare misurazione e confronto in tempo reale di immagini storiche con nuove acquisizioni
5 | Mappatura dinamica in tempo reale
6 | Le immagini micro dovranno essere salvate direttamente nelle Marcature posizionate sull’immagine macro in modo diretto mentre la videocamera è in modalità live
7 | Carrello dedicato equipaggiato con trasformatore di isolamento per tecnologia medica, cassetto portaoggetti
8 | Personal Computer dedicato certificato medicale con sistema operativo windows 10 professional compatibile con le policies aziendali (in dominio Active Directory, aggiornamento S.O., antivirus Sophos)
9 | Monitor Display LCD Full HD non inferiore a 24” e stampante a colori a getto d’inchiostro
10 | Possibilità di importazione ed esportazione immagini (porte USB disponibili)