## tabella T2
TABELLA T2
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Riunito odontoiatrico dedicato per uso odontoiatrico, ad alta affidabilità, di elevate prestazioni, in grado di soddisfare tutte le esigenze ergonomiche, igieniche e funzionali richieste
2 | Poltrona robusta, ergonomica, facilmente accessibile per i pazienti, in grado di portare pazienti indicativamente fino ad almeno 135 kg, preferibilmente orientabile
3 | Regolazione motorizzata dell’altezza della poltrona e dell’inclinazione dello schienale, possibilità di movimentazione sincrona e azzeramento automatico, possibilità di posizionamento in trendelenburg, memorizzazione di almeno 4 posizioni personalizzate
4 | Appoggiatesta ergonomico con estensione verticale, doppia articolazione e blocco a frizione; rivestimento soffice senza cuciture per maggior igiene e sanificabilità
5 | Altezza minima della seduta la più bassa possibile, indicativamente non superiore ai 50cm
6 | Movimentazione della poltrona azionabile dal lato medico, dal lato assistente e mediante pedale
7 | Tappezzeria ad alta resistenza, facilmente sanificabile e disinfettabile
8 | Elemento medico su carrello regolabile in altezza, in materiale resistente e facilmente sanificabile; dotato di pannello di comando con display touch screen per indicazioni funzioni e parametri di utilizzo strumentazione; completo di porta strumenti a faretra predisposto per l’utilizzo di almeno 5 strumenti con alimentazione ad aria ed elettrica per un riunito (tipo sprido)
9 | Elemento assistente su braccio di supporto orientabile con ampia gamma di movimenti, con pannello di comando, dotata di n. 2 cannule per aspirazione chirurgica ed aspirazione saliva con potenze di aspirazione regolabili elettronicamente, attacco per siringhe aria-acqua; controllo delle funzioni dal lato medico, dal lato assistente e dal pedale
10 | Bacinella resistente alle aggressioni dei disinfettanti comunemente usati in commercio, orientabile davanti al paziente per la massima accessibilità ed estraibile per la disinfezione
11 | Comando acqua al bicchiere e bacinella con temporizzatore elettronico
12 | Pedale a pressione di comando a logica sequenziale per la gestione delle movimentazioni della poltrona, regolazione della velocità degli strumenti, spray e chip-air on/off
13 | Lampada operatoria montata su braccio mobile orientabile in qualsiasi posizione desiderata, tecnologia a Led almeno 30K lux di luminosità, ed intensità variabile; impugnature lampada da entrambi i lati e proteggibili con guaine di protezione asportabili
14 | Gruppo idrico facilmente ispezionabile, fisso a pavimento per maggior stabilità e di minimo ingombro, con collegamento per l’aspirazione centralizzata ad anello umido
15 | Gruppo idrico con sistema automatico di disinfezione e sanificazione di tipo continuo, per eseguire cicli di decontaminazione dei cordoni degli strumenti e dei contatti idrici; lavaggio cannule di aspirazione con agente chimico integrato nel gruppo idrico; filtro acqua per abbattimento acque dure
16 | Collegamento alle varie connessioni idriche ed elettriche e separatore di amalgama
17 | Dotazione minima per ogni riunito: n. 1 dispositivo per turbina a 4 vie con fibre ottiche; n. 1 micromotore elettrico ad induzione per chirurgia almeno 40.000 giri, a fibre ottiche; n. 2 siringhe aria acqua riscaldate multifunzione, a fibre ottiche, con guscio autoclavabile e beccuccio asportabile autoclavabile; n. 1 ablatore;
18 | n. 2 seggiolini per operatore e assistente con possibilità di prolunga (in altezza), seduta piatta, e appoggio schiena circolare, coordinati con la poltrona
19 | SOLO per 3 riuniti (1 per sede di Marostica, 1 per sede di Thiene ed 1 per il Nuovo Ospedale di Asiago): sistema per trattare pazienti in carrozzina direttamente sulla loro carrozzina
20 | Fornitura con formula “chiavi in mano”: a carico del fornitore sono tutti gli allacciamenti idraulici (adduttori, scarichi, aspirazione) ed elettrici necessari e il ritiro del vecchio riunito, salvo diversamente concordato con la stazione appaltante
21 | Garanzia con manutenzione full-risk almeno 24 mesi