## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 30 Elettrocardiografi per varie UU.OO. del Presidio Ospedaliero di Santorso. Gara 2021-277-TH.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione (è richiesta una descrizione esaustiva, ma non prolissa, non verranno considerate risposte come: "presente", "sì" o "si veda in ..."):
1 | Elettrocardiografo a 12 canali diagnostico; dimensioni e peso del dispositivo contenuti
2 | Display a colori preferibilmente touch-screen dalle dimensioni approssimative di 7” o maggiore
3 | Tastiera alfanumerica preferibilmente non virtuale, tastiera funzioni dedicate anche touch-screen
4 | Preview delle 12 derivazioni real-time, con dati anagrafici
5 | Algoritmo di interpretazione ECG preferibilmente con ampia documentazione scientifica e relative certificazioni
6 | Software riconoscimento inversione elettrodi e monitoraggio contatto singoli elettrodi; Ampia capacità di memorizzazione di tracciati (non inferiore a 50) con revisione successiva; aggiornabilità del software; informazioni minime paziente: codice id, nome, cognome, data di nascita, peso e sesso
7 | Alta impedenza stadi amplificazione ingresso; Sensibilità regolabile; Frequenza campionamento non inferiore a 8 KHz; Banda passante richiesta almeno da 0,05 a 150 Hz, preferibile da 0,05 a 300 Hz; Protezione da scarica defibrillatore
8 | Stampante integrata per la stampa delle12 tracce ECG contemporanee; Ampia possibilità di selezione dello scorrimento carta ed amplificazione del segnale; Stampa dei formati tipici su carta formato A4 a velocità standard 5,25 e 50 mm/sec
9 | Carrello dedicato
10 | Braccio reggi-cavo paziente
11 | Cavo paziente a 10 elettrodi modulare (cavetti portaelettrodo sostituibili singolarmente)
12 | Lettore di codice a barre
13 | Alimentazione universale da rete elettrica 230 Vac 50/60 Hz; Alimentazione interna con modulo di ricarica preferibilmente integrato nel dispositivo e batterie ricaricabili; Elevata autonomia con funzionamento a batteria, non inferiore a 2 ore funzionali; Visualizzazione dello stato di carica della batteria
14 | Scheda di rete LAN e Wi-Fi integrata; Capacità di esportazione nei formati PDF e XML; Connettività DICOM con modulo preferibilmente integrato