## tabella T2
TABELLA T2
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Trasduttori US ed TOCO confortevoli e con un elevato grado di protezione IP
2 | Rilevamento automatico delle coincidenze nella frequenza cardiaca al fine di distinguere con chiarezza il battito cardiaco materno da quello fetale anche il caso di gravidanze gemellari, con due o tre feti, solo con l’utilizzo dei trasduttori ad ultrasuoni
3 | Allarmi in caso di perdita del segnale, episodi di bradicardia o tachicardia. Le impostazioni delle soglie di allarme devono essere memorizzate
4 | Riconoscimento del trasduttore collegato in modo automatico (plug and play)
5 | Da almeno due monitor fetali, uno per ogni U.O., deve essere possibile la rilevazione dello scalpo fetale
6 | Display grafico a colori multifunzione touch-screen, di ampie dimensioni, per la visualizzazione dei tracciati cardiotocografici, indicazione della qualità del segnale rilevato e delle contrazioni, con possibilità di passare dalla visualizzazione numerica a grafica del tracciato
7 | Auto-adattamento dello schermo per una disposizione e leggibilità ottimizzata delle misurazioni
8 | Stampante termica ad alta risoluzione a matrice lineare con annotazioni automatiche, la stampante dovrà offrire la possibilità all’utente di scegliere la scala per la rappresentazione della FCF ed avere diverse velocità di avanzamento della carta; deve essere previsto l’allarme di fine carta
9 | Evidenziazione, sul tracciato, degli event-maker
10 | I tracciati gemellari devono poter essere stampati sullo stesso grafico o su grafici affiancati, a scelta dell’operatore
11 | Deve essere possibile stampare il profilo dei movimenti fetali ed impostare la soglia desiderata per la rilevazione automatica dei movimenti fetali. Deve essere presente il modulo software per il profili del movimento fetale (FMP) artefatti
12 | Analisi dei tracciati NST (Non Stress) secondo i criteri riconosciuti e validati da Nichd e/o Dawes/Redman
13 | Rilevazione NIBP materna
14 | I cardiotocografi dovranno essere collegati alla Centrale di Monitoraggio presente (da aggiornare o sostituire)
15 | Aggiornamento della Centrale di Monitoraggio: Philips OB TRACEVUE M1381E o eventuale sostituzione
16 | Dotazione richiesta: ogni monitor fetale dovrà essere completo di: - n° 1 trasduttore CARDIO - n° 1 trasduttore TOCO - In aggiunta devono essere previsti n° 2 trasduttori CARDIO per il monitoraggio gemellare - N. 2 carrelli
TELEMETRIE
17 | Unità base per la ricezione dei tracciati telemetrici e ricarica dei trasduttori
18 | Le telemetrie devono poter essere utilizzabili su tutti i cardiotocografi
19 | Deve essere possibile il monitoraggio gemellare (con due o tre feti)
20 | Trasduttori wireless, impermeabili e leggeri che consentono una sorveglianza continua anche quando la paziente è in immersione
21 | Rilevazione polso materno attraverso il trasduttore TOCO
22 | Elevata autonomia delle batterie e tempi di ricarica ridotti
23 | Portata operativa in linea d’aria di almeno 100 metri con segnalazione automatica superamento limite di copertura
24 | Funzione di chiamata della paziente attivabile dal monitor fetale su richiesta
25 | Predisposizione per ECG materno o fetale dal trasduttore telemetrico TOCO per scalpo
26 | Dotazione richiesta: ogni sistema telemetrico dovrà essere completo di: - n° 1 trasduttore CARDIO - n° 1 trasduttore TOCO - In aggiunta devono essere previsti n° 2 trasduttori CARDIO per il monitoraggio gemellare