## tabella T2
TABELLA T2
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Respiratore a flusso continuo, ciclato a tempo limitato in pressione
2 | Il respiratore deve possedere sensore di flusso prossimale insensibile alle perdite di tenuta del tubo Endo Tracheale,
3 | Il sensore di flusso (endotracheale) deve potersi interfacciare con i raccordi universali (Y o ISO) di qualsiasi circuito di umidificazione in commercio
4 | Miscelatore Aria/02 e ossimetro integrati.
5 | Regolazione del flusso fino a 14 l/min.
6 | Modalità di ventilazione non invasiva adatta al lavaggio del circuito paziente dall’accumulo di CO2
7 | Il respiratore deve possedere le seguenti modalità ventilatorie:
7.a | IPPV/IMV (o CMV) con volume garantito
7.b | SIPPV (o Assist/Control) con volume garantito
7.c | SIMV con ventilazione di Back-up con volume garantito
7.d | Supporto respiratorio a Pressione Positiva Continua - CPAP (Invasiva e non)
7.e | Ossigeno terapia ad alti flussi
7.f | NIPPV
7.g | NSIPPV (o Assist/Control) con sensore di flusso e ventilazione di Back-up
7.h | NSIMV con ventilazione di Back-up
7.i | HFOV ventilazione ad alta frequenza
8 | Monitoraggio integrato con schermo che permetta la visualizzazione di:
8.a | curve real time per pressione, flusso, volume e loop
8.b | FiO2 misurata tramite apposito ossimetro integrato con auto-calibrazione
8.c | Volume minuto espirato (VM)
8.d | Volume tidal (Vt)
8.e | Compliance
8.f | Resistenza
8.g | Indice della Sovradistensione Polmonare C20/C
8.h | Frequenza respiratoria paziente
8.i | Pressione inspiratoria (Ppicco)
8.l | PEEP / CPAP
8.m | Pressione media delle vie aeree (MAP)
8.n | Perdite relative al tubo endotracheale
8.o | Allarme del tubo tracheale ostruito
8.p | Esportazione trends 1-24 h per pressione media, volume minuto espirato, FiO2, Compliance e Resistenza
9 | Allarmi preimpostati per le pressioni delle vie aeree (stenosi, distacco, pressione bassa), per la FiO2 (minima e massima), tubo tracheale ostruito, pressioni di alimentazione gas basse
10 | Allarmi regolabili per:
10.a | Volume minuto espirato (max. e min.)
10.b | Apnea, con tempo di apnea regolabile da 5 a 20 sec.
10.c | Ritardo sull'allarme del volume minuto e tidal
10.d | Memorizzazione di tutti i messaggi con relative date e tempi di evento
11 | Il respiratore deve essere dotato di carrello con minimo 2 ruote frenanti
12 | Il carrello deve supportare supporto per umidificatore attivo
13 | Tutte le parti che vengono a contatto col paziente (valvola espiratoria, sensore di flusso, ecc.) devono essere sterilizzate in autoclave
14 | Funzione Volume Garantito (VG) associabile a tutte le ventilazioni sincronizzate salvaguardando il polmone dal rischio del barotrauma.
15 | Umidificatore a controllo automatico per la ventilazione meccanica in grado di mantenere livelli costanti di temperatura e umidità a differenti flussi di gas