## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di armadi di asciugatura e stoccaggio per endoscopi per l’U.O.S.D. Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero di Santorso. Gara 2021-243-TH
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione (è richiesta una descrizione esaustiva, ma non prolissa, non verranno considerate risposte come: "presente", "sì" o "si veda in ..."):
1 | numero di armadi adeguato per un totale di almeno 40 posti per endoscopi (a titolo di esempio: n. 5 armadi da 8 posti o n. 4 armadi da 10 posti)
2 | porta in vetro
3 | predisposizione per interfacciamento a sistema di tracciabilità (deve essere fornito il protocollo di interscambio dei dati: tracciato, formato, modalità di scambio dei dati)
4 | interfaccia utente tramite pannello di comando LCD touch-screen e possibilità di stampa dei dati inerenti al processo
5 | dotato di sistemi di riconoscimento endoscopio, operatore, alloggio/case, con appositi devices di input (lettore ottico bar-code, RFID), sistema di monitoraggio dello status di ogni singolo endoscopio
6 | permettere l'asciugatura con flussi d'aria preferibilmente a temperatura ambiente, sia interni che esterni all'endoscopio attraverso appositi attacchi e che mantenga lo stato di alta disinfezione per almeno 7 giorni
7 | sistema di trattamento dell’aria: filtri HEPA con efficienza pari al 99,99% su particelle fino a 0,01 micron
8 | ogni armadio dovrà essere completo dei connettori per tutti i posti di alloggiamento degli endoscopi
9 | presa RJ45 per il collegamento alla rete Aziendale
10 | conforme alla norma UNI EN ISO 16442
Nel caso di armadi con utilizzo di cestelli/case:
11 | nel caso di armadi con utilizzo di cestelli/case: cestelli di stoccaggio/trasporto individuali di peso e dimensioni contenute
12 | nel caso di armadi con utilizzo di cestelli/case: per ogni armadio dovrà essere previsto in fornitura un carrello (minimo da 6 cestelli)
Caratteristiche preferenziali
13 | sistemi indicatori visivi, tipo led, dello stato di stoccaggio degli endoscopi o di eventuali situazioni di anomalia, che permettono un rapido e facile controllo dello stato dello strumento all’interno dell’armadio