## tabella T2
TABELLA T2
FORNITURA DI N. 2 PENSILI ANESTESILOGICI PER LA SALA IBRIDA DEL GRUPPO OPERATORIO DEL P.O. DI BASSANO. GARA 2021-113-BAS
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Braccio per schermo protettivo per raggi X
1.1 | Braccio con movimenti orizzontali da 1200 mm e da un secondo braccio a molla da 880 mm movimentabile in orizzontale ed in verticale
1.2 | Protezione RX possibilmente sagomata per uso sopra letto angiografo
2 | Stativo anestesiologico
2.1 | Doppio braccio orizzontale con movimenti rotatori in 3 punti
2.2 | Lunghezza primo braccio circa 900mm con rotazione di circa 330°
2.3 | Secondo braccio circa 1.400mm con rotazione di circa 330°
2.4 | Raggio di azione totale di circa 2.300mm
2.5 | Movimentazione basculante up/down di circa 400mm
2.6 | Dispositivo di fine corsa armortizzato e regolabile
2.7 | Facile manovrabilità
2.8 | Bilanciamento e stabilità garantiti in ogni posizione
2.9 | Superfici lisce e prive di interstizi, facilmente sanificabili, resistenti a detergenti e disinfettanti
2.10 | Circuiti elettrici separati dai circuiti gas
2.11 | completo delle seguenti: - n. 10 prese elettriche Schuko con doppio fusibile interno e sportello di chiusura - n. 4 connettori di equalizzazione di potenziale - n. 2 per O2 UNI - n. 2 per Aria Medicale 5bar UNI - n. 2 per protossido UNI - n. 2 prese vuoto UNI - n. 1 evacuazione attiva - n. 4 prese dati RJ45 cat. 6 - n. 2 prese ingressi video (forniti da Siemens) Le prese gas medicali dovranno essere complete di pannello di identificazione gas e ghiera di fissaggio
3 | Stativo porta monitor
3.1 | Doppio braccio orizzontale con movimenti rotatori in tre punti
3.2 | Lunghezza primo braccio 900 mm
3.3 | Lunghezza secondo braccio BASCULANTE 1.000 mm
3.4 | Angolo di rotazione del primo braccio 330°
3.5 | Angolo di rotazione del secondo braccio 330°
3.6 | Angolo di rotazione della consolle 330°
3.7 | Raggio di azione dei bracci 1900 mm
3.8 | Capacità di carico utile pari a 150 kg
3.9 | Sollevamento braccio basculante circa 700 mm
3.10 | Freni elettropneumatici azionabili a mezzo di una maniglia pulsantiera posta su una delle mensole
3.11 | Presenza di un pulsante centrale per lo sblocco solo del secondo braccio per piccoli aggiustamenti di posizione
3.12 | Sistema di sicurezza che permetta al pensile di rimanere comunque stabile in caso di avaria nel sistema pneumatico (aria compressa)
3.13 | Dispositivo di fine corsa ammortizzato e regolabile ogni 15°
3.14 | Facile manovrabilità
3.15 | Bilanciamento e stabilità garantiti in ogni posizione
3.16 | Superfici lisce e prive di interstizi, spigoli e profili taglienti, facilmente disinfettabili, resistenti ai detergenti ed ai disinfettanti
4 | In sala sono state predisposte per ogni singolo pensile (sistema pensile: braccio articolato porta protezioni RX, stativo pensile anestesiologico, stativo pensile porta large display) due piastre di ancoraggio con le seguenti condizioni di max carico complessivo: sforzo assiale 6000N, momento torcente 7800Nm