## tabella T2
TABELLA T2
FORNITURA N. 1 LAMPADA SCIALITICA PER LA SALA IBRIDA DEL GRUPPO OPERATORIO DEL P.O. DI BASSANO. GARA 2021-114-BAS
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Lampada scialitica a led di ultima generazione composta due corpi lampada gemellari + telecamera Full HD wireless
2 | Sistema di stabilizzazione del rendimento dei led
3 | Durata dei led almeno 60.000 h
4 | Temperatura colore indicativamente attorno ai 4300°K
5 | Potenza luminosa di almeno 130K lux per ogni singolo corpo
6 | La variazione di temperatura sul campo operatorio deve essere inferiore a 1°C
7 | Regolazione dell’intensità luminosa
8 | Profondità di illuminazione almeno 110cm (L1+L2 al 20%) Indice di resa cromatica Ra almeno 95
9 | Rapporto d10/d50 > di 0.5
10 | Regolazione del campo luminoso con un diametro minimo almeno di 20 cm e massimo di 25 cm, la variazione del diametro del campo luminoso deve poter avvenire tramite pannello a bordo lampada (il valore deve riferirsi al d10 dell'illuminazione totale)
11 | n. 1 telecamera full-HD wireless separabile e montabile su entrambe le cupole (indicativamente a centro impugnatura)
12 | Design dei corpi lampada deve essere realizzato in modo da non impattare con i flussi laminari e permettere l'avvicinamento delle due cupole
13 | Corpi lampada facilmente sanificabili, senza interstizi o viti a viti a vista
14 | Manipolo sterilizzabile centrale al corpo lampada (è richiesta la fornitura di n. 2 impugnature di scorta)
15 | Fornitura ed installazione chiavi in mano: - l’installazione dovrà essere fatta in sostituzione dell’attuale lampada scialitica inv. 81383 modello MarLedV16, che dovrà esser smontata n modo conservativo - la quota del piantone della lampada dovrà avere il punto più basso sopra ai 260 cm da pavimento - per il dimensionamento dei bracci si dovrà tener conto della destinazione d’uso della sala ibrida come da layout allegato - è richiesto disegno in pianta con indicazione delle posizioni raggiungibili