## tabella T2
TABELLA T2
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Sistema di anestesia a carrello, per adulti, bambini e neonati, che deve garantire una ventilazione controllata-assistita a flussi alti, bassi e minimi, sistema pneumatico no concertina controllato elettronicamente che garantisca un reale controllo a bassi flussi
2 | Ventilatore a tenuta, in grado di quantificare le perdite, segnalarle e compensarle. Calcolare e compensare la compliance del sistema, nonché garantire una FiO2 minima del 25% con by-pass O2
3 | Miscelatore elettronico con impostazione della percentuale O2/Aria e O2/N2O
4 | Corredato di batteria interna per alimentazione di back up con autonomia di almeno 30 minuti
5 | Modalità di ventilazione disponibili (almeno): manuale, spontanea, volumentrica controllata con range circa 20mL – 1500mL, pressometrica controllata volume garantito, a pressione assistita manuale e spontanea. Ventilazione a pressione di supporto con modalità di back-up apnea, SIMV a volume e pressione controllata
6 | Riconoscimento automatico del gas anestetico con monitoraggio gas inspirati ed espirati integrato nell’apparecchio. Possibilità calcolo concentrazione N2O, O2, CO2 e calcolo MAC e visualizzazione in tempo reale di tutti i dati relativi alla ventilazione e alla situazione del paziente su schermo a colori orientabile di almeno 15” (almeno 3 curve selez. e trend grafici tabellari)
7 | Dotato di vaporizzatore elettronico, con possibilità di selezione della percentuale dell’alogenato direttamente da schermo principale
8 | Testata paziente in grado di funzionare in maniera ottimale anche in caso di presenza di umidità all’interno del circuito
9 | Circuito paziente e sistema pneumatico compatto, unità paziente facilmente smontabile e sterilizzabile senza l’ausilio di attrezzi. Sensore O2 di tipo paramagnetico. Uscita ausiliaria per il collegamento “va e vieni”, preferibilmente con fonte alternativa di emergenza per O2
10 | Ventilazione garantita anche in caso di mancanza di O2 o aria
11 | Software in italiano con interfaccia utente di facile interpretazione e regolazione, con sistemi di allarme impostabili dall’utente, dotato di sistema di autodiagnosi il più possibile completo e possibilmente automatico Autotest inziale con possibilità di interruzione e/o non esecuzione in caso di urgenza
12 | Allarmi (ottici e visivi) di minima e massima sui principali parametri, con allarme CO2 inspirata, devono essere disposti in ordine di importanza
13 | Interfacce dati predisposte alla comunicazione attraverso i più comuni protocolli. Comunicazione e trasferimento dati a monitoraggio emodinamico
14 | Sistema dotato di ampio piano di lavoro illuminato e con carrello dotato di prese elettriche supplementari e blocco ruote centrale
Rif. | Caratteristiche tecniche di massima (facoltative): | Descrizione:
1 | Braccio per supporto monitor emodinamico da definire in caso di aggiudicazione