## tabella T2
TABELLA T2
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Piattaforma per gestione e distribuzione dei segnali video/audio in sala operatoria
2 | Consolle touch-screen da almeno 21”
3 | IN SALA n. 5 trasmettitori (video to IP) per le seguenti sorgenti video: 3 per sistema angiografico Siemens, 1 per videocamera full-hd wireless, 1 llibero per eventuale inserimento segnale ecografo o sorgente videolaparo
4 | IN SALA n. 2 ricevitori (IP to video) per le uscite video verso sistema angiografico Siemens
5 | Telecamera ambientale supportata nativamente dal sistema di integrazione, controllabile direttamente dall’interfaccia di sistema dei movimenti di pan, tilt e zoom, possibilità di registrazione immagine con risoluzione fino a 4k
6 | Tecnologia su IP, possibilità di gestire in ingresso ed uscita tutti i formati video digitali: dal 2D al 3D, dal HD al 4K e distribuire il flusso dati su rete ethernet
7 | Workflow Ip end-to-end
8 | Streaming video in tempo reale con ottimizzazione della flusso - qualità segnale
9 | Streaming video sia nativo come output primario e sia come video ottimizzato per la larghezza di banda (flusso proxy) come output secondario
10 | Software intuitivo: interfaccia utente semplice con possibilità di associare le sorgenti alle uscite con pochi passaggi (gesti)
11 | Funzioni di visualizzazione flessibile: passaggio su più monitor a schermo intero, picture-in-picture o a schermo diviso, con minime latenze temporali
12 | Possibilità di integrazione software attraverso API aperte
13 | Dispositivi di terze parti possono accedere al controllo del sistema attraverso le API aperte
14 | Registrazione simultaneamente di tutte le sorgenti video, in qualsiasi combinazione di formati e risoluzioni
15 | Funzioni di condivisione in streaming di contenuti sezionati/selezionabili
16 | Possibilità di memorizzazione ciclica su working-storage (archivio di lavoro) centralizzata sui server di rete dell’ospedale
17 | Conformità a GDPR: dati crittografati e accesso con account, gestione di accesso e possibilità di creare gruppi di utenti
18 | Possibilità di veloce work-around in caso di guasto
19 | Possibilità di teleassistenza da remoto
20 | Piattaforma scalabile e personalizzabile, possibilità di integrazione con terze parti
21 | La soluzione proposta deve essere strutturata in modo da poter garantire in modo efficiente il carico di elaborazione necessaria alla gestione di un multi-broadcasting video distribuito via IP di segnali anche molto pesanti come il 4K e il 3D
22 | Possibilità di condivisione note e disegni direttamente su sorgenti video in maniera bidirezionale
23 | Possibilità di effettuare rotazioni dell’immagine
24 | L’architettura del sistema proposto deve tener conto che deve essere possibile instradare lo streaming audio/video alla sala conferenze e alla sala riunioni c/o area risonanza magnetica della Radiologia dell’Ospedale di Bassano
25 | Compatibilità DICOM
26 | Possibilità di streaming video wireless per consentire al personale clinico di accedere alle immagini tramite qualsiasi modalità di visualizzazione tramite un iPad in tempo reale all'interno della sala operatoria
27 | Up-scaling: possibilità di conversione in 4K di qualsiasi contenuto video con risoluzione HD
28 | Possibilità di video editing e clip video senza aggiunta di hardware e software di terze parti
29 | Possibilità di stampare le immagini fisse acquisite
30 | Possibilità di visualizzare la check-list chirurgica
31 | Compatibile con Infrastruttura network rame, fibra o mix di rame e fibra