## tabella T2
Affidamento diretto fornitura di n. 4 Monitor ripetitori da 32" per bioimmagini con risoluzione 4K UHD per il Gruppo Operatorio Principale del Presidio Ospedaliero di Santorso. GARA 2023-052-TH.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Pannello LCD da 32", formato 16/9 con retroilluminazione a LED
2 | Risoluzione 4K UHD (3.840 x 2.160). n. 1 monitor dovrà supportare segnali in 3D
3 | Rapporto di contrasto: almeno 1.500:1
4 | Luminosità: almeno 850 cd/m2
5 | Ingressi di segnale disponibili, almeno: DisplayPort, HDMI, BNC (12G-SDI), DVI-D
6 | Uscite di segnale disponibili, almeno: BNC (12G-SDI), DVI-D, DisplayPort
7 | La fornitura dovrà essere comprensiva di: - installazione su braccio pensile esistente (attacco Vesa)
Rif. | Caratteristiche tecniche di massima (facoltative): | Descrizione:
1 | Preferibilmente possibilità di visualizzazione simultanea di due sorgenti di segnale separate