## tabella T2
INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO. Affidamento diretto fornitura di n. 1 Sistema Video Full HD per endoscopia urologica e per il riconoscimento precoce, la diagnosi, la terapia e il follow up dei carcinomi della vescica in fluorescenza (PDT), completo di centralina telecamera ed ottiche per l'U.O.C. Urologia del P.O. Santorso. Gara 2023-048-TH
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Processore modulare composto da: modulo base con uscite video Full Hd 1920 x 1080 pixel, prese USB; sistema integrato per registrazione video formato MPEG 4 con risoluzione 1920x1080 e documentazione immagini formato JPEG con risoluzione 1920x1080; modulo per accoppiamento con telecamere endoscopiche C MOS e videoendoscopi flessibili.
2 | Testina telecamera: oscillante (pendulum) FULL HD a un chip (CMOS) con possibilità di attivare, attraverso i pulsanti, sistemi di enfatizzazione dell'immagine ed il software per l’immagine di fluorescenza .
3 | Sorgente luminosa a LED di adeguata potenza per applicazioni dell’endoscopia urologica, preferibilmente con tecnologia a due LED di cui 1 a luce bianca, ad intensità regolabile, mentre l’altro a luce blu.
4 | Software integrato per l’immagine di fluorescenza.
Rif. | Caratteristiche tecniche di massima (preferenziali)
1 | Sistema in grado di connettere le testine di telecamera già presenti presso questa ULLS.
2 | Fonte di luce utilizzabile con i normali cavi in fibre ottiche autoclavabili (già in dotazione presso questa ULSS).
2 | Compatibilità del nuovo sistema televisivo con tutta la strumentazione endoscopica di marca Storz in uso, in particolare con le ottiche per diagnostica fotodinamica.