## tabella T2
Affidamento diretto fornitura n. 4 sistemi automatici cardiotocografici computerizzati per le UU.OO. Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. di Bassano e di Santorso. GARA 2022-330-BAS.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Trasduttori US e TOCO confortevoli e con un almeno grado di protezione IP X7
2 | Analisi del tracciato computerizzato secondo i criteri di "Dawes/Redman"
3 | Monitoraggio di almeno due frequenze cardiache
4 | Funzionamento sia a rete che a batteria (alta autonomia delle batterie)
5 | Allarmi in caso di perdita del segnale, episodi di bradicardia o tachicardia. Le impostazioni delle soglie di allarme devono essere memorizzate
6 | Display grafico a colori multifunzione preferibilmente touch-screen, per la visualizzazione dei tracciati cardiotocografici, della qualità del segnale rilevato e delle contrazioni uterine
7 | Auto-adattamento dello schermo per una disposizione e leggibilità ottimizzata delle misurazioni
8 | Stampante termica ad alta risoluzione a matrice lineare con annotazioni automatiche
9 | Evidenziazione, sul tracciato, degli event-maker
10 | Rilevazione NIBP materna, frequenza materna e saturimetria
11 | n. 2 trasduttore Cardio e n.1 trasduttore Toco
12 | Completo di carrello dedicato