## tabella T2
TABELLA T2
INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO. Affidamento diretto fornitura, ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, di sistemi di iniezione di M.D.C. in procedure di RMN. GARA N. 2022-380-BAS – ID SINTEL 162886759
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
iniettori per risonanza magnetica
1 | sistema di iniezione di mezzo di contrasto amagnetico;
2 | iniezione a doppia siringa, sistema di non ritorno dal tubo-deflussore,
3 | sistema di sicurezza per igiene e presenza di aria;
4 | sinottico di comando touch screen a colori e display digitale;
5 | trasmissione dati a mezzo fibre ottiche;
6 | funzione di TVP;
7 | memorizzazione fino a 32 protocolli;
8 | funzionamento in sala magnete a mezzo batteria a bassa tensione;
9 | ICBC batteria in ricarica continua;
10 | sistema di monitoraggio del sistema da remoto.
kit paziente
11 | il kit paziente deve essere costituito da tutto il materiale necessario dalla connessione all’iniettore fino all’ago;
12 | capacità delle singole siringhe fino a 200 ml;
13 | conformità alle indicazioni della direttiva CEE 93/42 e s.m.i. in materia di DM monouso/pluriuso per l’intera catena di iniezione tra siringa e paziente
criteri
A | limite massimo di pressione superiore a 300 psi
B | alimentazione continua mediante trasformatore collegato direttamente alla rete, il tutto con cavi schermati per ambiente RMN
C | assistenza tecnica remota
D | interfaccia RIS/PACS
E | prezzo