## tabella T2
Fornitura di Sistemi motorizzati per grandi ossa e piccole-medie ossa e relativo materiale di consumo per l’U.O.C. Ortopedia dell’Ospedale di Santorso. Gara 2022-233-TH
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | n. 3 Motore (manipolo rotante dedicato) con funzioni drill e reamer, dotato di doppio grilletto e cannulato. Funzione DRILL/REAM posta sul manipolo. Velocità di rotazione max 1.200 RPM (drill) e max 270 RPM (ream). Coppia massima erogabile almeno di 4.60 Nm nella modalità DRILL e di almeno 18 Nm nella modalità REAM. Certificazione sterilizzazione preferibilmente IPX9.
2 | n. 3 Motore (manipolo dedicato) sega sagittale non modulare. Rotazione testa sagittale con incrementi di 45°; rotazione completa di 360°. Grilletto sensibile alla pressione per consentire il funzionamento a velocità variabile. Doppia velocità, preferibilmente 12.000 - 10.000 cicli/min. Certificazione sterilizzazione preferibilmente IPX9.
3 | n. 3 Motore (manipolo dedicato) sega reciproca non modulare. Inserimento della lama in almeno 4 posizioni ad intervalli di 90°. Grilletto sensibile alla pressione per consentire il funzionamento a velocità variabile. Doppia velocità, preferibilmente 13.000 - 10.000 cicli/min. Certificazione sterilizzazione preferibilmente IPX9.
4 | n. 3 Terminale sparafili da 0,7mm a 2,0 mm, con ghiera di regolazione.
5 | n. 3 Terminale sparafili da 2 mm a 3,2 mm, con ghiera di regolazione.
6 | n. 3 Terminale jacobs ¼ pollice autom. n. 3 Terminale Hudson/Trinkle modif. n. 3 Terminale AO piccolo. n. 3 Terminale AO grande.
7 | n. 6 batterie agli ioni di litio grandi (no effetto memoria). Dotate di led di carica, spia per avvertire del completamento della carica e quando la stessa si sta esaurendo durante l’utilizzo del manipolo.
8 | n. 6 Involucri porta batteria grande completi di riparo mobile.
9 | n. 1 Caricabatterie dotato di 4 scomparti. Deve indicare attraverso i display - lo stato di carica di ciascuna batterie - eventuale necessità di sostituzione - errori - numero di ricariche - eventuali surriscaldamenti. Possibilità di monitoraggio manipoli da remoto.
10 | n. 3 Motore (manipolo rotante piccolo) per medi-piccoli segmenti ossei.
11 | n. 3 Terminale sparafili da 0,7mm a 3,2 mm, automatico per manipolo rotante piccolo.
12 | n. 3 Terminale jacobs ¼ pollice autom. n. 3 Terminale Hudson/Trinkle modif. n. 3 Terminale AO piccolo n. 3 Terminale sega saggittale per tutti per manipoli rotanti piccoli
13 | n. 3 batterie agli ioni di litio piccole (no effetto memoria). Dotate di led di carica, spia per avvertire del completamento della carica e quando la stessa si sta esaurendo durante l’utilizzo del manipolo.
14 | n. 3 Involucri porta batteria piccola completi di riparo mobile.