## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 1 colonna mobile per piani trasferibili per l’U.O.S. Urologia del Presidio Ospedaliero di Santorso. Gara 2022-130-TH.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione (è richiesta una descrizione esaustiva, ma non prolissa, non verranno considerate risposte come: "presente", "sì" o "si veda in ..."):
1 | Colonna mobile in acciaio inox, facilmente sanificabile anche nelle sezioni più difficoltose da raggiungere
2 | Preferibilmente dotata di carica batterie esterno
3 | Funzionante sia con batterie di lunga autonomia che con rete elettrica
4 | Pulsantiera di emergenza sulla colonna
5 | Movimentazione elettromeccanica richiesta: Altezza minima: la minore possibile (e comunque inferiore a 60 cm); Altezza massima: la maggiore possibile (e comunque maggiore di 100 cm); Trendelenburg/antitrendelenburg e tilt laterale maggiori possibili; Combinazione Trend/tilt senza limitazioni; Autolivellamento (punto zero)
6 | Dotato di telecomando IR e a cavo
7 | La colonna deve essere utilizzata con i piani del sistema Magnus 1180 già presente in sala