## tabella T2
INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO. Affidamento diretto fornitura urgente di n. 2 contenitori criobiologici ad azoto liquido (1 + 1 di backup), per la crioconservazione di embrioni per il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita del P.O. di Santorso. GARA 2022-197-TH.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Contenitore cilindrico in acciaio inox, ad elevato grado di isolamento termico, della capacità di 95 l di Azoto liquido, delle dimensioni esterne di circa 520 x 470 mm.
2 | Posizionato su ruote piroettanti.
3 | Sistema di stoccaggio in immersione per paillettes con: almeno 23 canister, preferibilmente in acciaio, capace ciascuno di contenere n. 4 livelli di goblet margherita ad 11 petali per totale di 69 goblet, completi di estrattore e segnalino, per un totale di 759 paillettes.
4 | Allacciamento alla linea criogenica esistente ed interfacciamento al sistema di refilling automatico di azoto liquido e supervisione/gestione/monitoraggio allarmi criobanca in uso "Sintesi Eagle Crio". Dovrà essere eseguita la sanificazione dei dewar attualmente in uso.
5 | Sistema elettronico che sovrintende a tutte le operazioni di alimentazione e di controllo del contenitore con batteria di alimentazione di backup che consente la piena funzionalità dell'unità per almeno 48 ore in caso di mancanza dell'alimentazione elettrica e possibilità di by-passare l'elettronica ed intervenire manualmente.
6 | Controllo della temperatura mediante due sonde indipendenti e posizionabili ad altezze interne diverse.
7 | Controllo del livello per mezzo di un trasduttore di pressione.
8 | Allarmi acustici e visivi per: alto / basso livello liquido; alta / bassa temperatura della sonda A e B; tempo di riempimento troppo lungo; consumo eccessivo di azoto liquido; guasto componenti (elettrovalvola, sonde, trasduttore).
9 | Conformità alla direttiva europea in materia di Dispositivi Medici 93/42/CEE e smi.