## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 2 Pompe di lavaggio per l'U.O.S. Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero di Santorso. Gara 2021-287-TH.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione (è richiesta una descrizione esaustiva, ma non prolissa, non verranno considerate risposte come: "presente", "sì" o "si veda in ..."):
1 | Automazione di tutte le fasi di ricondizionamento manuale: carico e scarico della vasca di lavaggio, test di tenuta sull’intero ciclo, tempo e diluizione del detergente, flussaggio dei canali, risciacquo e spurgo; la scovolinatura dovrà essere tracciata ma eseguita manualmente.
2 | Interfaccia utente tramite display per la visualizzazione dei parametri e delle informazioni di funzionamento e per la segnalazione di ogni eventuale malfunzionamento con allarmi acustici e visivi.
3 | Sistemi di riconoscimento endoscopio, operatore, con appositi devices di input (lettore ottico bar-code, RFID).
4 | Stampante per la documentazione del processo e la rintracciabilità dei dati.
5 | Predisposizione per interfacciamento a sistema di tracciabilità (deve essere fornito il protocollo di interscambio dei dati: tracciato, formato, modalità di scambio dei dati).
6 | Connettori per tutti i modelli di endoscopi di marca Olympus e Pentax.
7 | Ciclo per il campionamento del Test residui organici.
8 | Ciclo di auto sanificazione.
9 | Conformità agli standard: Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e s.m.i. / Regolamento UE 2017/745 Direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); UNI CEI EN ISO 14971 del 2012: Dispositivi Medici - Applicazione della gestione del rischio ai dispositivi medici; UNI CEI EN ISO 13485 del 2016: Dispositivi medici. Sistemi di gestione della qualità. Requisiti ai fini normativi; UNI EN 1041 del 2013: Informazioni fornite dal fabbricante con i dispositivi medici; UNI CEI EN ISO 15223-1 del 2017: Dispositivi Medici - Simboli da utilizzare nelle etichette dei dispositivi medici, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite - Parte 1: Requisiti generali. CEI EN 61010-1:2013 Requisiti di sicurezza per dispositivi elettrici di misura, controllo e uso di laboratorio. Parte 1: Prescrizioni generali;
| Caratteristiche preferenziali (non obbligatorie): | Descrizione (è richiesta una descrizione esaustiva, ma non prolissa, non verranno considerate risposte come: "presente", "sì" o "si veda in ..."):
10 | Sistema di connessione unica di tutti i canali dello strumento compatibile con le lavaendoscopi in uso al fine di ridurre le manipolazioni.