## tabella T2
TABELLA T2
Affidamento diretto fornitura di n. 2 sterilizzatrici a bassa temperatura e relativo materiale di consumo per l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero di Santorso. Gara 2021-134-TH.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
STERILIZZATRICI
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Dimensioni di ingombro contenute e camera di sterilizzazione con volume utile non inferiore a 60 l senza limitazioni di utilizzo (il contatto del carico con pareti o porta non deve pregiudicare lo svolgimento del ciclo);
2 | Porta singola con dispositivo di apertura anche a pedale (apertura a mani occupate);
3 | Sistema di gestione computerizzato e pannello di controllo/interfaccia utente con display touch-screen di ampie dimensioni per la rilevazione degli allarmi, dei parametri di funzionamento, la memorizzazione dei cicli e per l’immissione di dati, a tal proposito preferenziale sistemi automatici come ad es. lettore di bar-code ed etichette di bar-code;
4 | Stampante integrata e interfaccia per il collegamento alla rete per la registrazione del processo e la rintracciabilità del materiale;
5 | Funzionamento con agente sterilizzante a base di perossido di idrogeno fornito in confezione per l'esecuzione di più cicli di sterilizzazione (specificare n. cicli/confezione), in tal caso il numero di cicli rimanenti deve essere visualizzato sul display;
6 | Controllo della concentrazione del perossido di idrogeno durante tutta la durata del ciclo e registrazione di temperatura e vuoto oltre ai dati principali del ciclo; |  | \
7 | Verifica della tenuta di tutti i componenti e segnalazione di allarme in caso di eventuali perdite;
8 | Fase di asciugatura del carico per la rimozione dell’umidità residua prevista all’inizio di tutti i cicli di sterilizzazione;
9 | I cicli di trattamento non dovranno avere una durata superiore ai 60 minuti e una temperatura non superiore ai 55°C;
10 | Dovrà essere possibile eseguire il trattamento di carichi misti (strumenti flessibili/rigidi/con lume/privi di lume);
11 | Dovranno essere presenti cicli di sterilizzazione per le varie tipologie di strumenti (standard con lumi, senza lumi e per i flessibili) presenti sul mercato, di varie marche (Storz, Olympus Stryker, Pentax, Wolf, Robotica Da Vinci,…). Tutti i cicli presenti all’interno della macchina devono prevedere l’utilizzo di indicatori chimici e biologici;
12 | Compatibilità con materiali e dispositivi comprovata da specifiche dichiarazioni rilasciate dai produttori degli strumenti rigidi e flessibili (dovrà essere allegata specifica documentazione/attestati di compatibilità, di materiali e dispositivi, alla sterilizzazione a perossido di idrogeno);
13 | Dovranno essere presenti dei sistemi di sicurezza atti a garantire la totale assenza di contatto con il principio attivo per gli operatori addetti al carico, scarico e manutenzione della sterilizzatrice;
14 | Rispondenza alle normative EN 61010-1, EN 14937, IEC 61010-2-040 ed alla direttiva CEE 93/42 smi.
Rif. | Caratteristiche preferenziali: | Descrizione:
1 | Sistema di lettura barcode ed etichette di barcode