## tabella T2
TABELLA T2
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Sistema di gonfiaggio automatico a due canali completo di tubi di collegamento con lunghezza di almeno 3 metri; pressione di gonfiaggio regolabile indicativamente tra 85 e 500 mmHg
2 | Pannello di comando a colori con display da almeno 7 pollici, preferibilmente touch-screen
3 | Parametri di impostazione (tempo e pressione) personalizzabili dall’utente
4 | Involucro facile da pulire e disinfettare
5 | Rilevamento automatico di perdite in linea con controllo in tempo reale del gonfiaggio dei bracciali
6 | Dotato di sistema di controllo/allarme, calibrazione e autodiagnosi automatici
7 | Alimentazione sia a rete che a batteria con autonomia di almeno 4 ore
8 | Completo di carrello con cestello portabracciali e ruote girevoli con sistema di blocco
9 | Ogni laccio emostatico deve essere munito di n. 2 bracciali per braccio in velcro e silicone autoclavabile indicativamente di lunghezza 44–48 cm + n. 2 bracciali per gamba in velcro e silicone autoclavabili indicativamente di lunghezza 59–63 cm e 84–84 cm