## tabella T2
INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO. Affidamento diretto fornitura di n. 71 letti degenza elettrici per varie UU.OO.CC. del P.O. di Bassano del Grappa. GARA 2022-143-BAS.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Letto elettrico a 4 sezioni, di cui 3 snodate e 1 fissa centrale, con allunga-letto integrato.
2 | Piano di coricamento realizzato in ABS completamente asportabile.
3 | Basamento in acciaio saldato e verniciato, con ruote gemellate antistatiche da 150 mm bloccabili contemporaneamente con direzionale.
4 | Telaio dotato di apposite sedi per l’inserimento di asta solleva malati e asta flebo ai 4 angoli.
5 | Regolazione in altezza con carico massimo di sollevamento di almeno 250 kg.
6 | Consolle/telecomando per personale con tutte le funzioni, con funzioni programmate, poltrona cardiologica e con possibilità inibizione dei comandi del telecomando paziente. Telecomando paziente con cavo posizionabile in più punti.
7 | Schienale con traslazione e comando CPR ambo i lati. Portabiancheria e porta pulsantiera estraibile lato piedi. Spalle del letto in materiale plastico bloccate con fermo e facilmente amovibili.
8 | Allarme acustico di segnalazione ruote non bloccate.
9 | Verniciatura con polveri epossidiche. Batteria ausiliaria. Barre porta accessori con ganci porta sacche su ambo i lati.
10 | Sponde a 4 settori che garantiscono piena sicurezza all’ospite e all’operatore.
11 | Tutti i letti dovranno essere dotati di asta solleva malato e asta flebo regolabile in altezza.
12 | - per n. 67 letti degenza elettrici: regolabile in altezza da terra 40/80 cm circa, trend e contro-trendelenburg di circa 17°, dimensioni piano rete 200x90 cm circa; ingombro massimo 220x100 cm. - per n. 4 letti degenza elettrici: regolabile in altezza da terra 25/80 cm circa, trend e contro-trendelenburg di circa 17°, dimensioni piano rete 200x90 cm circa; ingombro massimo 220x100 cm
13 | Accessori: - n. 20 porta bombola; - n. 20 porta monitor.