## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 2 laser terapeutici per l’U.O.C. Recupero e Rieducazione Funzionale del Distretto n. 2. Gara 2022-060-TH.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione (è richiesta una descrizione esaustiva, ma non prolissa, non verranno considerate risposte come: "presente", "sì" o "si veda in ..."):
1 | Laser per fisioterapia carrellato in grado di erogare in maniera automatica, a scansione, preferibilmente in target-zona per trattamento del dolore sia articolare che muscolare, trattamento di trigger point, contratture muscolari, tendinopatie ed edemi superficiali e profondi, lesioni tessutali
2 | Testata robotizzata con possibilità di trattamento del paziente anche in posizione seduta (tratto cervicale)
3 | Regolazione in altezza della colonna e regolazione di apertura e chiusura del braccio tramite movimento elettromeccanico
4 | Manipolo con funzionamento indipendente della testata
5 | Caratteristiche tecniche testata: doppia lunghezza d'onda 905 nm pulsato con potenza di almeno di 75W di picco e 808 nm con potenza di almeno 1,1 W in continuo. Potenza totale sull'area di trattamento di almeno 5 cm di diametro non dovrà essere inferiore a 3,6W. Identificazione della target area tramite led ad alta efficienza a luce rossa
6 | Caratteristiche del manipolo: doppia lunghezza d'onda 905 nm pulsato con potenza di almeno di 75W di picco e 808 nm con potenza di almeno 1,1 W in continuo. Potenza totale sull'area di trattamento di almeno 2 cm di diametro non dovrà essere inferiore a 1,2W. Identificazione della targhet area tramite led ad alta efficienza a luce rossa
7 | Interfaccia utente tramite display LCD a colori ad alta risoluzione touch-screen, con possibilità di personalizzazionie di ogni parametro di trattamento e memorizzazione di programmi personalizzati per ciascun applicatore
8 | Frequenza di modulazione dell'impulso regolabile da 1 a 2kHz
9 | Possibilità di settare la potenza in uscita dal 25% al 100% a step
10 | Duty cycle regolabile
11 | Tempo di trattamento regolabile da 1 a 30 minuti
12 | Allarmi e dotazioni di sicurezza: lampada di avvertimento emissione laser, interlook, segnale acustico di inizio e fine terapia, password per la messa in uso del dispositivo, possibilità di selezione fototipo, predisposizione collegamento ripetitore di segnale emissione laser
13 | Due paia di occhiali di protezione specifici
14 | Alimentazione di rete 220V, 50 Hz