## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 1 colonna per endoscopia ORL per il P.O. di Bassano. Gara 2022-029-BAS
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione (è richiesta una descrizione esaustiva, ma non prolissa, non verranno considerate risposte come: "presente", "sì" o "si veda in ..."):
1 | Processatore video full-HD per gli endoscopi con risoluzione nativa full-HD con capacità di processazione dei segnali video ad altissimo standard qualitativo FULL HDTV
2 | Testina CMOS in full-HD
3 | Fonte luminosa led (se non integrata nel videoprocessatore)
4 | Funzione di enfatizzazione del pattern vascolare (tipo “NBI”)
5 | Monitor medicale da almeno 32” con tecnologia 4K UHD, 16:9, con funzione di upscaling di segnale video
6 | Sistema di registrazione digitale in grado di registrare immagini 3D o 2D con risoluzione Full HD con Monitor Lateral Touc con possibilità di creare cartella del paziente
7 | Carrello da destinare all’alloggiamento in configurazione di sistema di apparecchiature elettromedicali
8 | n. 2 videoendoscopi Full-HD
9 | Possibilmente compatibile con video endoscopi flessibili anche di serie precedenti
10 | Fonte di luce per videolaringostroboscopia