## tabella T2
Affidamento diretto fornitura di N. 1 microscopio ambulatoriale per Otorinolaringoiatria per Polo Endoscopico del P.O. di Santorso. Gara 2024-091-TH.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
N. 1 microscopio ambulatoriale per Otorinolaringoiatria
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Stativo mobile da pavimento con ruote pivottanti su 360° frenate;
corpo del microscopio compatto ed ergonomico, con ampie possibilità di movimentazione su tutti gli assi.
2 | Fonte di luce del microscopio a Led a lunga durata e con variazione dell’intensità luminosa.
3 | Variatore di ingrandimento a più livelli, tipicamente 5, ingrandimento massimo di almeno 20X.
4 | Tubo binoculare dritto adatto all’impiego ORL, con variazione micrometrica della distanza
5 | Ottiche con lenti apocromatiche prive di riflessi.
6 | Obiettivo con distanza di lavoro (lunghezza focale) variabile in base all’applicazione (gola-naso-orecchio) da almeno 200mm ad almeno 300mm in maniera semplice, ad esempio tramite la rotazione di una manopola da parte dell’operatore, anche durante l’uso.
7 | Telecamera HD incorporata