## tabella T2
T2_SCHEDA TECNICA RIFERIMENTO B
INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO. Affidamento diretto fornitura di un Ecotomografo mono 2D-Color Transtoracico per progetto Linfedema per l’U.O.C- Recupero e Riabilitazione Funzionale del P.O. di Asiago (RIFERIMENTO A) e di un Ecotomografo multidisciplinare per applicazioni pediatriche per l’U.O.C. Pediatria del P.O. di Bassano del Grappa (RIFERIMENTO B). GARA 2023-133-TH
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Piattaforma di alta fascia, di recentissima introduzione sul mercato, per applicazioni pediatriche
2 | Almeno 4 connettori attivi per sonde di imaging (no pencil) e disponibilità di ulteriori inserti di parcheggio connettori
3 | Consolle regolabile in altezza e rotazione
4 | Connettori di tipo pinless
5 | Batteria tampone di stand-by
6 | Display LCD ad alta risoluzione con diagonale di almeno 22”
7 | Connettività DICOM
8 | Modalità di imaging flussimetrico per studio della microvascolarizzazione
9 | Modalità di imaging flussimetrico non dipendente dall’angolo attiva su tutto il campo di vista (no ROI)
10 | Gestione dei dati grezzi (RAW Data) su 2D, Color, Doppler per modifica di immagini e clip anche da archivio
11 | Software per studio quantitativo della steatosi epatica (Valori in dB/cm/MHz), con ROI parametrica a mappa di colori, disponibile per trasduttori convex ad alta e bassa frequenza
12 | Modulo per la gestione del mezzo di contrasto per valutazione vescicale pediatrica e per applicazioni epato-renali.
13 | Trasduttore convex per applicazioni addominali
14 | Trasduttore micro-convex (frequenze indicative 3-9 MHz)
15 | Trasduttore lineare a matrice con footprint di 50mm (frequenze indicative 8-15 MHz)
16 | Trasduttore lineare hockey stick ad alte frequenze (frequenze di lavoro oltre i 22MHz)
17 | Trasduttore phased array per applicazioni cardio pediatriche
Rif. | ACCESSORI OPZIONALI | Descrizione:
1 | Trasduttore lineare a basse frequenze (indicative 2-9 MHz)
2 | Trasduttore convex pediatrico
3 | Trasduttore phased array adulto
4 | Software elastografico per lo studio della fibrosi epatica (Shear Wave) con quantificazione in KPa e m/s