## tabella T2
Affidamento diretto fornitura di Attrezzature elettromedicali di base per le Centrali Operative Territoriali dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana. Finanziamento PNRR – CUP H84E22001280006. . Gara 2024-007-BAS.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
N. 10 STETOSCOPIO DIGITALE
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Possibilità di connessione a software per consentire l’acquisizione di registrazioni di 15, 30, 60 o 120 secondi, visualizzare le onde sonore cardiache in tempo reale, analizzare e condividere registrazioni per monitorare la progressione di una malattia
2 | Testina a doppia faccia in acciaio inox con membrana fluttuante e con campana aperta o chiusa
3 | Testina rotante per adulti e per bambini
4 | Elevata amplificazione e riduzione dei suoni indesiderati di sottofondo
5 | Olive morbide conformabili
6 | Batteria di elevata autonomia in modalità di trasmissione continua
7 | Filtri selezionabili: cardiaco, polmonare e ampio
8 | Diversi livelli di amplificazione del suono
9 | Rilevazione soffio cardiaco, tachicardia e bradicardia
Ditta
Produttore
N. 10 SFIGMOMANOMETRO DIGITALE
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Misurazione elettronica della pressione arteriosa con metodo di misura oscillometrico
2 | Memorizzazione delle misure e confronto con i valori delle Linee Guida O.M.S.
3 | Bracciale per adulti latex free con chiusura a velcro
4 | Possibilità di trasmissione dei dati tramite bluetooth a smartphone o tablet
5 | Campo di misurazione pressione: 0 – 300 mmHg
6 | Campo di misurazione pulsazioni: 30 – 180 Pulsazioni / Minuto
7 | Accuratezza dei valori - Pressione +/- 3 mmHg - Pulsazioni +/- 5%
N. 10 BILANCIA DIGITALE
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Deve permettere il monitoraggio dei parametri corporei: grasso viscerale, grasso, muscolo scheletrico, metabolismo basale, IMC e peso
2 | Lettura rapida e funzione ON/OFF automatica
3 | Elevata portata: almeno 150 kg
4 | Divisione: 100 g fino a 150 kg
5 | Conformità alla Direttiva: -93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE - 2014/31/UE
6 | Classe di approvazione: III
N. 10 OTOSCOPIO
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Da impiegare con smartphone/tablet iOS, Android, Windows tramite App gratuita
2 | Video otoscopio che consente di visualizzare sul PC le immagini ad alta risoluzione della visita del condotto uditivo e del timpano in tempo reale
3 | Sistema di illuminazione LED con luminosità regolabile
4 | Elevata qualità delle immagini
5 | Opzioni di trasmissione disponibili: via cavo/wireless
6 | Batteria agli ioni di litio integrata, ricaricabile, che consenta circa 3 ore di autonomia
7 | Ingrandimento ottico: circa 15x - 50x
8 | Formati dei file foto/video: BMP, JPG, AVI
9 | Possibilità di registrare ed elaborare le immagini
10 | Dati scaricabili e condivisibili all’esterno
11 | Trasferimento dati tramite tecnologia Bluetooth
12 | Report scaricabili e condivisibili all’esterno
N. 10 DERMATOSCOPIO DIGITALE
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Dimensioni e peso ridotti
2 | Nitidezza delle immagini e resa cromatica di alto livello
3 | Lenti polarizzate ad alta definizione che permettano di lavorare senza abbagliamenti e riflessi
4 | Ampio campo visivo
5 | Possibilità di regolare la luminosità
6 | Funzione di ingrandimento indicativamente da 5X a 200x
7 | Sorgente di luce LED bianchi regolabili
8 | Funzione per la correzione diottrica, range di correzione da -6 a +6 diottrie
9 | Risoluzione foto e video: 1.3 MPixel – 1.280×1.024 (MJPG), 640×480 (MJPG), 320×240
10 | Frequenza fotogrammi: 15 fps 1.280×1.024, 30 fps 640×480 320×2
11 | Trasmissione Wi-Fi
12 | In dotazione software per acquisire foto, video, misurazioni, comparare le immagini
13 | Batteria ricaricabile agli ioni di litio
N. 10 ASPIRATORE CHIRURGICO PORTATILE
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Adatto all'aspirazione di liquidi corporei come muco e catarro
2 | Dotato di maniglia di trasporto
3 | Aspirazione regolabile e controllabile a mezzo del vacuometro
4 | Vaso in policarbonato da almeno 1 litro e dotato di valvola di troppo pieno, sterilizzabile in autoclave
5 | Flusso in aspirazione da ameno 10 l/min
6 | Vuoto max regolabile 0÷ -0,85 bar (0÷ -85 kPa)
N. 28 WEARABLE PER MOTION TRACKING E SMARTWATCHES
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Dispositivo per il monitoraggio continuo di parametri elettrocardiografici e fotopletismografici
2 | Base di ricarica
3 | Applicazione mobile per rilevamento parametri. Questa deve permettere di: - visualizzazione e condivisione in tempo reale dei dati - creazione e condivisione dei reports - segnalazione di allert
4 | Il dispositivo deve essere in grado di rilevare la presenza di FA e avvisare l’utente
5 | Requisiti di Comunicazione: wifi e/o Bluetooth
6 | Elevata autonomia della batteria (specificare)
N. 10 DEFIBRILLATORE
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Peso e dimensioni contenute
2 | Forma d’onda bifasica esponenziale troncata con regolazione automatica dei parametri in funzione dell’impedenza del paziente
3 | Tasto on/off, tasto scarica e tasto informazioni
4 | Idoneo alla defibrillazione di pazienti adulti e pediatrici
5 | Batteria non ricaricabile con elevato numero di scariche (specificare) ed elevata autonomia in stand-by (specificare)
6 | Messaggi vocali in lingua italiana per la guida dell’operatore e supporto vocale e metronomo durante le manovre di massaggio cardiaco e ventilazione del paziente
7 | Auto-test periodico con indicazione esterna dell’esito facilmente individuabile
8 | Memoria interna per la registrazione degli eventi e programma di scarico dati
9 | Analisi del ritmo cardiaco con riconoscimento del ritmo defibrillabile
10 | Adatto all'utilizzo e allo stanziamento anche in ambienti esterni, nonché possedere una protezione idonea e certificata agli urti, all'acqua e all'umidità