## tabella T2
Affidamento diretto fornitura di apparecchiature per il monitoraggio per le Centrali Operative Territoriali dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana. Finanziamento PNRR – CUP H84E22001280006. Gara 2024-005-BAS.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
N. 6 ECG: Modulo acquisizione ECG a riposo
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
Software
1 | Soluzione modulare e scalabile, installabile su qualsiasi pc
2 | Integrabile con i maggiori sistemi di refertazioni e dati clinici (PACS)
3 | Rilevazione automatica di aritmie cardiache
4 | Offrire una visione completa della diagnosi del paziente, inclusi i dati delle analisi cliniche, i risultati dei report, le interpretazioni manuali e le conferme
5 | Riproduzione segnale (full disclosure) fino a 60 minuti con revisione evento sia durante che dopo acquisizione
6 | Analisi ECG sia per pazienti adulti che pediatrici
7 | Report finali estraibili attraverso report pdf o word
8 | Connessione bidirezionale DICOM
Modulo di acquisizione
9 | Modulo con tecnologia di tipo CF, a prova di defibrillazione
10 | Presenza di indicatori luminosi led per avvisi
11 | Tasto di acquisizione ECG
12 | Grado di protezione acqua/polvere
N. 6 HOLTER PRESSORIO
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Deve avere un gonfiaggio veloce con una pressione massima più bassa
2 | Funzionamento pompa silenzioso
3 | Deve permette la visualizzazione dei trend dei valori della pressione su almeno 48 ore
4 | I report devono essere facilmente esportabili nei programmi di gestione delle cartelle cliniche informatizzate
5 | Metodo di misurazione: Oscillometrica e Misurazione selezionabile. Misurazione durante gonfiaggio o sgonfiaggio
6 | Porte USB integrate, dotato di connessione Lan e wi-fi
N. 6 SPIROMETRO PORTATILE
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Device di piccole dimensioni, portatile, con display TFT che permetta una visualizzazione chiara dei numeri e dei grafici
2 | Deve permette la misurazione sincronizzata di: FVC, PEF, FEV1, FEV1%, FEV25, FEF2575, FEF75;
3 | Deve permette la visualizzazione dei grafici portata-volume e volume-tempo, includendo i valori predetti
4 | Dotato di batteria al litio ricaricabile con indicazione del livello di carica
5 | Dotato di cavo usb per connessione al PC
6 | Dotato di software per calcolo dei dati e delle tendenze di analisi
N. 8 ECG CARRELLATO
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | In grado di acquisire e analizzare 12 derivazioni di ECG in modo rapido e affidabile, grazie a funzionalità di supporto alla decisione clinica, come la rilevazione di anomalie cardiache, la classificazione dei ritmi e la stima dell’età cardiaca
2 | Display di ampie dimensioni (non inferiore a 8”), con tecnologia touchscreen capacitiva che permetta l’utilizzo anche con i guanti
3 | Di peso leggero, facile da trasportare e con batteria a lunga durata (specificare autonomia)
4 | Presenza di algoritmo di misurazione ed interpretazione con ampia validazione clinica guidato dall’età e dal sesso con misure e diagnosi automatiche di alta precisione e criteri pediatrici dedicati
5 | Presenza di connessione via lan e wi-fi integrata
6 | Interfacciabile con un sistema gestionale degli ECG a riposo per la ricezione degli ordini/worklist e l’invio dell’esame
7 | Stampa report ECG su stampante di rete in formato A4
8 | Montaggio su carrello
N. 9 BP/HR MONITOR
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Monitor dei segni vitali per controlli a campione o monitoraggio continuo validato per utilizzo con pazienti adulti, pediatrici e neonatali
2 | Dimensioni display il più ampio possibile, con touchscreen capacitivo, display numerico e forma d'onda
3 | Maniglia integrata per il trasporto
4 | Misurazioni cliniche: NIBP, SpO2 (tecnologia Nellcor), frequenza cardiaca, temperatura;
5 | Possibilità di impostazione degli allarmi con differenti livelli di priorità
6 | Storico eventi allarme consultabile
7 | Possibilità di immissione dati paziente tramite il lettore di codici a barre (da quotare in opzione), tramite connessione all’ADT aziendale o manualmente
8 | Funzionamento a rete e a batteria con ampia autonomia (specificare)
9 | Possibilità di esportazione delle misurazioni in cartella clinica in formato HL7
10 | Dotato di software EWS (Early Warning Score) anche personalizzabile alla cartella clinica del paziente
11 | Possibilità di inserire manualmente la frequenza respiratoria
12 | Possibilità di inserire manualmente osservazioni fisiologiche di un paziente per la valutazione clinica memorizzabili ed inviabili alla cartella clinica
13 | Dotato di connessione alla rete aziendale via LAN e Wi-Fi
14 | Montaggio su carrello
N. 10 PULSOSSIMETRO
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Schermo LCD di ampie dimensioni, parametri visualizzati: SpO2, FP, curva pletismografica
2 | Adatto per pazienti adulti, pediatrici e neonatali
3 | Tecnologia Nellcor
4 | Sistema in grado di garantire ottime prestazioni in termini di precisione ed accuratezza dei dati rilevati anche in condizioni di bassa perfusione periferica e interferenza del segnale, incluso il movimento del paziente
5 | Dotato di allarmi acustici e visivi impostabili dall’utente
6 | Possibilità di selezionare la modalità Sleep mode
7 | Possibilità di scaricare i dati trend su PC
8 | Alimentazione a batteria con elevata autonomia (specificare)
9 | Elevato grado di protezione da infiltrazioni di liquidi nell’apparecchio IP (specificare)
10 | Precisione SpO2: - Adulti/ neonati 70%-100% ± 2 - Adulti e neonati Low Sat 60%-80% ± 3 - Bassa perfusione: 70% - 100% ± 2 - Adulti/ neonati con movimento 70%-100% ± 3
11 | Frequenza del polso: - Adulti e neonati:20 a250 bpm ± 3 - Bassa perfusione:20 a250 bpm ± 3
N. 9 TERMOMETRO DIGITALE
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Termometro multiuso: adatto per neonati, bambini ed adulti
2 | Conforme alla Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici
3 | Funzionamento a batteria, con indicatore durata
4 | Tecnologia Infrarossi
5 | Display LCD
6 | Campo di misurazione: 35,0 ℃ ~ 42,0 ℃