## tabella T2
Affidamento diretto per la fornitura di Hardware, postazioni di refertazione e accessori per l’avvio del PACS Regionale LOTTO 1
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Riferimento 1 | coppie di monitor medicali a colori, ad alta risoluzione da 3 MPX per refertazione radiologica
Ditta
Produttore
Modello
Riferimento 2 | coppie di monitor medicali a colori, ad alta risoluzione
da 5 MPX per refertazione mammografica
Ditta
Produttore
Modello
Riferimento 3 | monitor medicali a colori, ad alta risoluzione da 6
MPX per refertazione radiologica
Ditta
Produttore
Modello
Riferimento 4 | Workstation
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Rif. 1 e 2: n. 12 coppie di monitor a colori per refertazione ad uso RX, CT, MR Rif. 3: n. 4 monitor a colori per refertazione mammografica
2 | Tecnologia schermo LCD a colori IPS-TFT
3 | Rif 1 e Rif. 2 Dimensioni schermo attivo (diagonale) almeno 540 mm (21,3") Rif 3 almeno 760 mm (30”)
4 | Rif 1 e Rif. 2 Dimensioni schermo (lxh) almeno 432 x 324 mm (17,0 x 12,8") Rif 3 almeno 645 x 403 mm
5 | Rif 1 e Rif. 2 Proporzioni 4:3 Rif 3 Proporzioni 16:10
6 | Rif 1 Risoluzione almeno 3 RiMP (2048 x 1536) Rif 2 Risoluzione almeno 5 RiMP (2048 x 2560) Rif 3 Risoluzione almeno 6 RiMP (2048 x 3280)
7 | Rif 1 Massima luminanza (nominale del pannello) almeno 900 cd/m² calibrata almeno 500 cd/m² Rif 2 Massima luminanza (nominale del pannello) almeno 1.100 cd/m² calibrata almeno 500 cd/m² Rif 3 Massima luminanza (nominale del pannello) almeno 1.000 cd/m² calibrata almeno 500 cd/m²
8 | Rif 1 e Rif. 2 Rapporto di contrasto (nominale pannello) almeno 1.400:1 Rif. 3 almeno 1.500:1
9 | Rif 1 Profondità di colore non inferiore a 10 bit Rif. 2 e Rif 3 non inferiore a 13 bit
10 | Rif 1 Tempo di risposta (nominale) non superiore a 10 ms Rif 2 Tempo di risposta (nominale) non superiore a 14 ms Rif 3 Tempo di risposta (nominale) non superiore a 20 ms
11 | Sensore di luce ambientale e di retroilluminazione
12 | Sensore di calibrazione
13 | Angolo di visuale almeno 178°
14 | N. 7 Workstation con processore almeno Intel% Core•^ i7-13700K 30Mb 16 Core 65W CPU 32 Gb Ram (2 x 16) DDR5 4800 UDIMM SSD 512 2280 PCie NVMe DVD Unità ottica Slim 5 anni garanzia on-site NBD Tastiera mouse wired
15 | Sistema operativo almeno Windows 11 Prof. Downgrade Wind. 10 PRO Scheda video 4 Gb dedicata (10 bit) 1 DP 2 MDP stesso brand dei display
16 | Preferenziale: Certificazione MDR sia per i display e sia per il controllo qualità