## tabella T2
Affidamento diretto fornitura di n. 1 Microscopio rovesciato con sistema di micromanipolazione per l’U.O. P.M.A. del P.O. di Santorso. Gara 2023-255-TH
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Microscopio rovesciato predisposto per tecniche di osservazione: campo chiaro, scuro, contrasto in fase di interferenziale ed Hoffman
2 | Messa a fuoco manuale biassiale con macrometrica e micrometrica
3 | Frizione regolabile sul sistema di messa a fuoco. Blocco di sicurezza sul sistema di messa a fuoco che impedisce agli obiettivi di toccare il campione
4 | Illuminazione trasmessa con sistema LED con microlenti
5 | Base per tubo binoculare con inclinazione di 35° e regolabile per la distanza interpupillare. Oculari 10x con indice di campo 20 mm, preferibilmente 22 mm, con diottrie regolabili. Sistema di ripartizione dell’immagine tra oculari e fotocamera 20-80%
6 | Tavolino traslatore manuale con supporti portacampioni, termo-riscaldato con pannello di accesso rapido per controllo temperatura.
7 | Condensatore a torretta con inserti per contrasto Hoffaman.
8 | Revolver portaobiettivi a 4/6 posizioni.
9 | Corredo ottico completo di: - Obiettivo planacromatico 4x; - Obiettivo 10x, - Obiettivo 20x; - Obiettivo 40x; Lenti addizionali di ingrandimento da almeno 1.0x/1.5x
10 | Sistema di micromanipolazione compatto e stabile, con certificazione IVD e marchio CE. Combinazione di manipolatore grossolano 3D e manipolatore 3D. Meccanismo di ritorno. Presenza di n. 2 iniettori per enjection e holding con leva di comando per il sollevamento del gruppo di caricamento di injection ed holding.
11 | Sistema di controllo mediante joystic preferibilmente di tipo appeso.
12 | Distanza simmetrica dei microiniettori dal centro del sistema.
13 | Microiniettore pneumatico (IVF) intera rotazione 500 um, stantuffo 20 mm, range di spostamento 40 mm, valvola di controllo pressione a singolo touch, gestita da due corse dedicate: fine e macro.
14 | Il microscopio dovrà essere predisposto per videocamera digitale e relativo passo “C”.
15 | Sistema laser a puntatore mobile con impostazione di impulso singolo o multiplo, per applicazioni IVF, munito di obiettivo nel range 20x-40x e gestito da sw dedicato da installare su PC (indicare le specifiche del PC e del monitor e quotare a parte), con pedaliera.
16 | Fotocamera digitale dedicata da almeno 3,2MP
Rif. | Caratteristiche Tecniche di massima (preferenziali):
17 | Tavolo antivibrante dedicato