## tabella T2
Fornitura di n. 1 Cabina Pletismografica per Ambulatorio di Pneumologia del P.O. di Santorso. Gara 2023-240-TH.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | SVC, FVC, MVV, test RAW (resistenze vie aereee), test VTG (volume toracico gassoso), analisi intra breath pletismografico Raw-volume, test diffusione Alveolo capillare del CO con metodica single breath e intra breath, test tronco dinamici (bronco dilatazione e bronco costrizione), test PI-PE max test P 0.1.
2 | Implementazione delle linee guida per la spirometria ERS/ATS 2019
3 | Cabina con ampia porta d’ingresso e ampio angolo di apertura, completa di sedia regolabile o in alternativa panca
4 | Modulo integrato e interfacciato al pletismografo per l’analisi dell’ossido nitrico espirato
5 | Trasuttore a circuito aperto riutilizzabile
6 | Dosimetro automatico per test metacolina integrato al sistema con gestione diretta del software pletismografo
7 | Personal computer di ultima generazione completo di monitor di almeno 24” completo di stampante laser a colori
8 | Recupero e migrazione del database numerico e grafico degli esami attualmente archiviati sui sistemi da sostituire per rielaborazione e refertazione con il sw applicativo della nuova apparecchiatura
9 | Interoperabilità con cartella clinica “e-visit”
10 | Licenze server e per DB con client illimitate o “enterprice”
11 | Protocollo HL7
12 | Possibilità di eseguire i test di SVC e meccanica respiratoria all’esterno cabina con apposito trasuttore estraibile