## tabella T2
Affidamento diretto fornitura di un Sistema di monitoraggio multiparametrico di alta fascia e di ultima generazione comprensivo di n. 4 monitor multiparametrici e n. 1 centrale di monitoraggio per l’U.O.C. Pediatria del P.O. di Bassano del Grappa. GARA 2023-205-BAS.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
N. 4 MONITOR MULTIPARAMETRICI
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Destinato a pazienti adulti, pediatrici e neonatali
2 | Visualizzazione e gestione dei dati paziente e degli allarmi con monitor al posto letto touchscreen con tecnologia capacitiva (gestibile con guanti protettivi) e di ampie dimensioni con caratteristiche che permettano la miglior visualizzazione delle curve, dei parametri e degli allarmi anche a distanza
3 | Dotato di profili preimpostabili e personalizzabili per categoria paziente e patologia
4 | Ampia memorizzazione dei trends grafici e tabellari di tutti i parametri monitorizzati, degli eventi e possibilità di rappresentazione dei trend ad istogrammi
5 | Allarmi acustici e visivi preconfigurati e modificabili, diversificati per priorità/gravità, con livelli di criticità (almeno 3) configurabili
6 | Funzione “bed to bed” con visualizzazione di forme d’onda e parametri
7 | Presenza di algoritmi per l’ottimizzazione dell’affidabilità della rilevazione delle curve e dei parametri (in particolare quelli elettrocardiografici) che minimizzi l’attivazione di falsi allarmi
8 | Monitoraggio con relativi allarmi del tratto ST su tutte le derivazioni e del QT/QTc e pacchetto completo di rilevazione delle aritmie inclusa la fibrillazione atriale
9 | Il monitor/modulo multiparametrico dovrà garantire un’adeguata autonomia funzionale, almeno 4 ore con tutti i parametri richiesti con gestione completamente touchscreen, dotato di display di ampia dimensione per la visualizzazione di almeno 4 forme d’onda con maniglia integrata e peso complessivo ridotto. Tutti i moduli/monitor da trasporto offerti dovranno essere interscambiabili ed essere predisposti per l’acquisizione dei seguenti parametri di base: - ECG da 3 a 12 derivazioni (dirette, non ricostruite) - Respiro - Saturazione periferica di O2 almeno con tecnologia Nellcor e Masimo - Pressione non invasiva - Temperatura con doppio canale al fine di rilevare la variazione tra temperatura centrale e periferica - Pressioni invasive (dichiarare numero massimo canali disponibili) - CO2 con metodo sidestream a basso flusso di campionamento, microstream o tecnologia equivalente - Tutto il sistema dovrà consentire il riconoscimento automatico dei parametri connessi (plug & play) - Tutto il sistema deve essere facilmente sanificabile - Tutti i componenti del sistema dovranno essere facilmente aggiornabili alle nuove versioni; - Tutti i componenti del sistema dovranno essere completi di cavi ed accessori necessari a garantire la funzionalità in sicurezza dell’apparecchiatura nelle quantità indicate di seguito - La fornitura dovrà essere comprensiva di tutti i sistemi di fissaggio (bracci/supporti..)
10 | Configurazione richiesta: - N.4 moduli ECG o sistemi equivalenti - N.4 moduli SpO2 Masimo - N.4 moduli NIBP o sistemi equivalenti - N.4 moduli Temperatura o sistemi equivalenti - N.2 moduli CO2 o sistemi equivalenti interscambiabili su tutti i monitor da trasporto - N.1 modulo EEG o sistema equivalente interscambiabile tra tutti i monitor al posto letto Dotazione completa di accessori per pazienti pediatrici e neonatali.
Rif. | Caratteristiche tecniche di massima (facoltative): | Descrizione:
1 | Preferibilmente ciascun monitor dovrà poter visualizzare e tacitare allarmi provenienti da un monitor di un differente posto letto in rete
2 | Possibilità di esecuzione di elettrocardiogrammi diagnostici direttamente da monitor incluse le principali misurazioni e dotato di algoritmo interpretativo con ampia validazione clinica su tutti i pazienti trattati (allegare documentazione) con possibilità di stampa del report dell’ECG a riposo direttamente su stampante di rete
3 | La soluzione al posto letto dovrà essere implementabile almeno con i seguenti ulteriori parametri da quotare in opzione: - Gittata cardiaca (con metodo della termodiluizione e con metodo del contorno del polso), - Seconda SpO2 Masimo - EEG - Gas respirati - Sedazione - Spirometria- loop respiratori - Ulteriori moduli/parametri disponibili
Ditta
Produttore
Modello
N. 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Centrale di monitoraggio per la visualizzazione simultanea di 8 posti letto dotata di doppio display da almeno 21” e stampante laser di rete A4 in grado almeno di: - espandere l’analisi di un paziente senza perdere la contemporanea visualizzazione di tutti gli altri pazienti monitorati - gestire l’impostazione e la tacitazione degli allarmi di ciascun posto letto - segnalare allarmi acustici e visivi preconfigurati e modificabili, diversificati per priorità/gravità, con livelli di criticità (almeno 3) configurabili - effettuare analisi dei dati acquisiti comprese misurazioni sulle forme d’onda - memorizzare i trend (grafici e tabellari) e gli eventi almeno delle 72 ore e consentire il full disclosure di almeno 4 giorni - stampare report in modalità manuale o automatica personalizzabile per ciascun paziente - recuperare i dati dei pazienti anche in post dimissione
2 | La soluzione dovrà essere integrabile al SIO bidirezionalmente in formato HL7