## tabella T2
TABELLA T2
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Configurazione di minima richiesta | Descrizione:
1 | Colonna 3D-4K composta da uno o più processori ad alta definizione con scansione progressiva in grado di gestire ed elaborare I seguenti formati video: full HDTV 1080 2D/3D, 4K, 4K UHD
2 | Testina telecamera digitale con acquisizione immagini in UHD 4K
3 | n. 2 videolaparoscopi 3D 30°
4 | Tecnologia per ICG
5 | Fonte luminosa led o xenon con luce bianca e luce per ICG
6 | Insufflatore CO2 integrato nella colonna
7 | Monitor 4K-3D
8 | Sistema di videoregistrazione 3D-4K e refertazione
9 | Carrello ed accessori (cavo luce, cestello per ottica)
Rif. | Caratteristiche tecniche obbligatorie (se non diversamente specificato) | Descrizione:
PROCESSORE DI IMMAGINE
P1 | Videoprocessore ad alta definizione con scansione progressiva
P2 | In grado di gestire ed elaborare i seguenti formati video: full HDTV 1080 2D/3D, 4K, 4K UHD
P3 | Uscite video con formato digitali: HD-SDI e/o 3G-SDI e/o 12G-Sdi e/o Display Port e/o Dvi-D
P4 | Capacità di visualizzazione ed enfatizzazione dei vasi e delle strutture
P5 | Compatibile con Tecnologia a Fluorescenza (Near Infrared) mediante verde di indocianina (ICG) integrato nella telecamera o con telecamera dedicata
P6 | Software integrato per l'imaging di fluorescenza in combinazione con la fonte di luce che garantisca la possibilità di eseguire l'atto chirurgico chirurgica anche quando è attivata la modalità ICG
P7 | Possibilità di acquisire direttamente dalla telecamera, o con videoregistratore medicale dedicato, tramite porta USB, immagini 4K e filmati Full HD
P8 | Funzione di documentazione immagini e video in formato 4K e full HD con esportazione tramite porta USB
P9 | Funzione PiP (picture in picture)
FONTE LUMINOSA A LED
F1 | Regolazione dell'intensità luminosa a scelta tra funzionamento automatico o manuale
F2 | Sistema per ICG integrato preferibilmente nella fonte o mediante fonte di luce dedicata
F3 | Lampada a LED con potenza adeguata con durata utile di almeno 10.000 ore
F4 | Presenza di attacco lato fonte compatibile con i cavi attualmente in commercio o inclusione in fornitura dei raccordi necessari
F5 | Visualizzazione della fluorescenza con verde di Indocianina in modalità 2D
F6 | Intensità luminosa costante per tutta la durata della lampada con una potenza di 220VA
INSUFFLATORE CO2
I1 | Flusso massimo non inferiore a 40 L/min (indicativamente)
I2 | Flusso minimo non superiore a 1 L/min (modalità pediatrica)
I3 | Modalità flusso intermittente
I4 | Pressione intraddominale regolabile
I5 | Sistema di mantenimento automatico della pressione impostata
I6 | Sistema di riscaldamento gas
I7 | Allarme acustico e visivo per sovrappressione
I8 | Allarme acustico e visivo per esaurimento gas
I9 | Sistema di scarico di sicurezza per sovrappressione
I10 | Tubo ad alta pressione
INSUFFLATORE CO2
M1 | Monitor medicale con tecnologia 4K sia in 2D che in 3D
M2 | Ingressi 4K UHD e 3D
M3 | Dimensione dello schermo non inferiore a 31"
M4 | Possibilità di PIP e POP
M5 | Spazio colore: BT.2020
M6 | Schermo antiriflesso
M7 | Completo di accessori per il montaggio su carrello o pensile
SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE 3D-4K E REFERTAZIONE
V1 | Registrazione immagini e video in qualità full HDTV 1080, 3D, 4K UHD
V2 | Risoluzione immagini e video fino a 3840 x 2160 pixel nativa
V3 | almeno 2TB di spazio storage integrato o su supporto esterno
V4 | possibilità di esportazione immagini e video nei formati più comuni
V5 | GDPR compliance
V6 | possibilità di stampa su stampanti locali e di rete
V7 | funzioni di editing
V8 | integrabile attraverso standard riconosciuti (HL7, DICOM, …) con l'infrastruttura IT presente
V9 | modulo check-list integrato (secondo standard riconosciuti OMS o possibilità di implementare i propri)
V10 | software di sicurezza integrato
TELECAMERE 2D-4K
T1 | Telecamera digitale modulare con tecnologia UHD 4K, dotata di uscite digitali 4K e uscite digitali Full HD
T2 | Aspect Ratio 16:9
T3 | Testina compatibile con ottiche rigide già attualmente in uso
T4 | Funzione di zoom digitale regolabile su più livelli tramite interfaccia menu dell'unità stessa
T5 | Capacità di visualizzazione ed enfatizzazione dei vasi e delle strutture
T6 | Compatibile con Tecnologia a Fluorescenza (Near Infrared) mediante verde di indocianina (ICG) integrato nella telecamera o su telecamera dedicata
T7 | Sterilizzabile con i più comuni sistemi di Sterilizzazione a bassa temperatura ETO, STERRAD e STERIS
Caratteristiche tecniche preferenziali (non obbligatorie)
T8 | Dotata di due sensori 4K con risoluzione nativa 3840 x 2160 pixel
T9 | Un sensore dedicato alla visione in LUCE BIANCA ed un sensore per la visualizzazione ICG
VIDEOLAPAROSCOPIO (o sistema equivalente testa telecamera + laparoscopio)
L1 | Telecamera digitale modulare con tecnologia 3D, dotata di uscite digitali 3D/2D
L2 | Profondità di campo indicativamente: 30-200 mm
L3 | Possibilità di funzionamento sia in modalità 3D che 2D
L4 | Commutazione tra 2D e 3D tramite i pulsanti del video endoscopio
L5 | Tecnologia a fluorescenza nel Near Infrared N1R, in combinazione con fonte luce o su testa di telecamera dedicata
L6 | Aspect Ratio 16:9
L7 | dimensione laparoscopio 10 mm 30°
L8 | Lunghezza cavo di collegamento indicativamente 300 cm
L9 | Cassettina per sterilizzazione
L10 | Funzione di zoom digitale
L11 | Capacità di visualizzazione ed enfatizzazione dei vasi e delle strutture
L12 | Procedure di sterilizzazione: autoclavable e Sterrad®
L13 | Pulsanti sulla testina per il controllo remoto delle funzioni della centralina
Caratteristiche tecniche preferenziali (non obbligatorie)
L14 | Connessione cavo dati e cavo luce coassiali sulla parte prossimale del video laparoscopio
Rif. | CARRELLO Porta apparecchiature
C1 | Carrello completo di trasformatore di isolamento ausiliario adeguatamente dimensionato e comunque con potenza non inferiore a 1500 W
C2 | Dotato di quattro ruote piroettanti di cui almeno due con freno
C3 | Numero e tipologia di prese adeguato alla dotazione offerta e comunque non inferiore a 8 prese tipo shuko/UNEL/IEC singolarmente protette
C4 | Interruttore luminoso ON/OFF
C5 | Completo di vano portabombole CO2
C6 | Completo di almeno tre ripiani e almeno un cassetto
C7 | Completo di asta portasacche